分包装室毓晋楼纯化疫苗分装车间VHP空间灭菌器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	12

10	文件要求	13

11	服务要求	15

12	附件	18

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室毓晋楼纯化疫苗分装车间的VHP空间灭菌器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室毓晋楼纯化疫苗分装车间的VHP空间灭菌器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 计算机化系统及其验证符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

- 《特种设备安全监察条例》

- 系统描述

分包装室需要购买1套VHP空间灭菌器，用于毓晋楼纯化疫苗分装车间的洁净室A\B\C级区的空间灭菌。

因车间布局复杂，为避免扩散不均匀，供应商应根据车间布局图设计验证方案，并提供的适宜的单机VHP灭菌器终端数量，以达到要求的灭菌效果。系统配置上位机控制系统，可供车间独立使用；上位机数量应和终端相匹配。

设备的设计、构造、安全性等需满足国内外相关医药行业对于无菌制剂生产的法律、法规，并参考相关规范和指南。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 系统应用于毓晋楼纯化疫苗分装车间，单机灭菌器终端位于分装车间A\B\C级区内，可移动, 上位机在CNC区可移动 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～25℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度： 40%～85%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D\C\B级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电：220V±10%，50±1HZ | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外形应端正、整齐，所有表面（包括焊接面）不得有锈蚀、毛刺、凹陷、鼓包等缺陷。 | 关键 |
|  | 灭菌器所有部件的材质必须满足在洁净室使用，符合GMP要求，不能对洁净室构成任何形式的污染，并能够耐受过氧化氢消毒剂腐蚀。 | 关键 |
|  | 整机外壳材质应该采用高强度、耐腐蚀材料。 | 关键 |
|  | 设备上应有过氧化氢危害的警示标识。 | 关键 |
|  | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有明显的提示标识，存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示。 | 关键 |
|  | 设备危险、可动零部件应装有防护罩。 | 关键 |
|  | 单机设备净重不超过35公斤，且需自带脚轮，以便多区域移动使用。 | 关键 |
|  | 由设备供应商负责提供所有的相关的网络架构及其他安装工作。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 使用低浓度过氧化氢溶液或杀孢子剂，浓度应≤8% | 关键※ |
|  | 设备不得限定过氧化氢消毒剂的品牌 | 关键 |
|  | 厂家选用的消毒剂不得对洁净区的不锈钢制品造成腐蚀或者有重金属残留。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 单机灭菌器终端最大杀灭空间不小于300m³；供应商配备的空间灭菌器终端的数量必须满足车间不同级别洁净区域同时灭菌的要求，不得少于10台。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 过氧化氢灭菌系统的灭菌效果： 对嗜热脂肪芽孢杆菌孢子生物指示剂的杀灭率可达到下降6个对数单位效果。 生物指示剂采用进口第三方产品（如：MesaLabs，ATCC12980或其他品牌同等级产品） | 关键※ |
|  | 灭菌系统应使用低浓度过氧化氢灭菌，每立方米用量不超过8mL即可满足杀灭要求，应尽可能避免房间湿度过快上升导致凝露。 | 关键 |
|  | 设备具备出口风速大于18m/s，且应具有良好的扩散性，避免持续喷射导致局部区域消毒液冷凝；设备具备连续喷射模式和脉冲喷射模式，应防止长时间持续喷射导致局部区域消毒液冷凝，造成彩钢板或设备等其他部件的腐蚀。 | 关键 |
|  | 干雾90%以上的粒径应≤1μm | 关键 |
|  | 设备灭菌喷雾时必须能保证喷出雾滴能均匀扩散到房间各个部位，无肉眼可见的白雾。 | 关键 |
|  | VHP空间灭菌器在环境温度：20-25℃；湿度 40%～85%的车间内均能正常完成灭菌 | 关键 |
|  | 灭菌阶段完成后，通过静置，通风，将残留的过氧化氢排空，要求整灭个灭菌加排残周期小于5小时。 | 关键※ |
|  | 应提供1台移动式过氧化氢浓度、温湿度监测仪，分别在车间不同级别洁净区内使用以辅助监测空间内过氧化氢扩散后的浓度。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 因车间布局复杂，为避免扩散不均匀，供应商应根据车间布局图设计验证方案，并提供的适宜的单机VHP灭菌器终端数量，以达到要求的灭菌效果； 本套系统不得配置少于10台灭菌器终端。 | 关键 |
|  | 灭菌过程不需要外接压缩气源，不需要外接风扇等，以避免产尘造成颗粒物污染。 | 关键※ |
|  | 过氧化氢消毒原液注射速率应可调整，单喷头速率可调范围至少0-20ml/分钟，且在此喷药速率区间内的原液都能被风机均匀打散。 | 关键※ |
|  | 不可为虹吸式供液，避免供液不稳定造成喷药量不足的风险。 | 关键 |
|  | 单机灭菌器终端有供液泵进行主动供液，能够准确定量。 | 关键 |
|  | 单机灭菌器终端内部需配备称重模块，以便对所用消毒液的剂量进行精准确认 | 关键※ |
|  | 单机灭菌器终端内管路可排空，便于维护保养；管路可使用纯化水冲洗。内管路应使用耐过氧化氢腐蚀的材料。 | 关键 |
|  | 单机灭菌器终端具有良好的便携性，单人可以轻松移动或搬动，不需要借助工具。 | 关键 |
|  | 单机灭菌器终端安装内置式消毒液储罐，消毒液箱的容量应和杀灭空间相匹配，不应小于5L。 | 关键 |
|  | 供应商需要根据车间房间平面图设计详细的空间灭菌系统方案，详细的叙述方案的可行性、合理性、实用性等。 方案至少包括:所需设备的品牌，型号，台数，以及每台设备的摆放位置，每台设备消毒液的单位用量，每台设备的喷射时间，消毒液的成分及其配比等。 并至少明确说明: 灭菌喷射时间；喷射结束后的密闭保持时间；排残时间； 生物指示剂及化学指示剂的布点图，以及选点评估文件； 灭菌前的准备工作等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供全面的验证方案， 详细叙述方案的可行性、合理性、实用性等。方案应至少包括：灭菌剂体积、浓度、容积的合理配备、灭菌时间、暴露时间、排风时间、生物指示剂位置及布点等（布点应涵盖房顶、角落、设备台面以及空调送回风口等）。 | 关键 |
|  | 供应商应提供灭菌空间和消毒液使用量的关系文件。 | 关键 |
|  | 供应商应完成103分装车间的VHP空间灭菌方案的开发，并实施验证。 | 关键※ |
|  | 设计车间空间灭菌方案时，必须做充分的风险评估来确定空间灭菌的风险点。例如同时检测多个风险点的湿度或浓度，根据车间各点温湿度曲线变化以及指示剂变色情况最终确定空间灭菌的风险点。 | 关键 |
|  | 如在灭菌工艺验证中发现招标配置的空间灭菌无法达到杀灭效果，或使用过程中对车间彩板产生了大面积腐蚀，供应商应免费提供解决方法并完成验证，例如：合理增加灭菌器台数、更换消毒剂的种类并负责重新完成工艺开发和验证等。 | 关键※ |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 远程上位机可控制所有的灭菌器终端，供应商应负责架构独立的、信号稳定的“上位机—终端”通讯网络。 | 关键 |
|  | 上位机能够对单机灭菌器进行数值设定，能精确控制和监控消毒剂的使用量 | 关键※ |
|  | 终端灭菌器能够自动根据上位机预先设置的参数自动完成灭菌程序，并记录时间和相关数据，并将数据传给上位机。 | 关键 |
|  | 灭菌终端喷雾完成后，设备可自动关机，无需人为操作。 | 关键 |
|  | 系统内置计算软件，自动计算喷药量和喷药时间，无需人为计算，计算结果在上位机显示。 | 关键 |
|  | 系统应配合适上位机： 可远程控制终端启停，终端灭菌过程的所有数据应实时上传到远程上位机；监测探头的数据也可实时上传到上位机。 | 关键※ |
|  | 远程上位机软件上至少应显示设备编码、消毒剂量、灭菌时间、过氧化氢溶液剩余量、运行时间等，可记录灭菌开始时间、结束时间、灭菌体积、灭菌区域初始温湿度、灭菌过程等数据。 | 关键※ |
|  | 报警功能：设备可记录喷雾的异常情况并发出报警；异常状态下，设备无法开机运行；报警信息可以显示到上位机；上位机指令未下达到终端灭菌器时设备应发出报警提示人员干预 | 关键 |
|  | 灭菌器终端除可以由上位机控制运行外，还可单机独立运行并记录数据。 | 关键 |
|  | 上位机应可连接到我公司的SCADA系统，供应商应负责本次的VHP空间灭菌系统与我公司SCADA系统的连接，提供技术支持和硬件接口。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 需要配备医药行业通用的审计追踪功能，电子签名功能，保证数据完整性。 | 关键 |
|  | 系统至少应有四级权限：管理员、工艺员、操作员、审查员。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的权限。 | 关键 |
|  | 数据存储：消毒区域数据储存功能，可存储多个房间灭菌参数，包括房间号房间大小日期等全程可追溯。 | 关键 |
|  | 数据查询及导出：具备数据中央存储功能的、历史数据曲线、实时数据曲线、操作记录 故障报警等数据模板的PDF导出。 | 关键 |
|  | 上位机必须使用Windows 10专业版及以上版本的微软正版操作系统。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录及打印纸质记录结果应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 期望 |
|  | 设备应可以设置密码最小长度为8位 | 期望 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 期望 |
|  | 可由管理员设置系统登陆锁屏时间，锁屏后再次使用系统必须重新输入用户名密码 | 期望 |
|  | 设备应可以允许用户和管理员更改自己的密码，管理员可以修改其他账户密码 | 关键 |
|  | 设备应可以通过管理员新增、修改和禁用账户 | 关键 |
|  | 系统应具备数据电子记录功能，记录应包括实际监控最小间隔 | 关键 |
|  | 数据记录实时存储，检测结果不能修改 | 关键 |
|  | 软件具备所有电子记录自动备份功能 | 关键 |
|  | 软件可重新导入历史备份数据 | 关键 |
|  | 在操作过程，输出报表和存储记录时，将在操作界面，报表和记录上同时签注当前登陆用户帐号 | 关键 |
|  | 可设置报警参数，报警记录可自动存储、查询、输出备份、打印，不可修改。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录关键操作、系统和安全的事件，比如登录登出、系统启停、确认报警、密码更改、方法参数更改、记录修改删除、权限配置、系统设置等，以及相应操作人员、操作日期时间、操作前状态、操作后结果、操作原因等。 | 关键 |
|  | 审计追踪功能必须是自动的（即独立于用户）和由计算机生成的，并自动存储。审计追踪记录应不可被删除或更改 | 关键 |
|  | 审计追踪内容可存储、查询、输出备份、打印 | 关键 |
|  | 测试和监控的所有电子记录（包括原始数据和相关元数据）应自动存储、不可修改，可进行查询、输出、备份恢复、打印等 | 关键 |
|  | 系统应有足够的容量存储至少4年（24小时/天）的原始电子记录（包括：数据/曲线记录、报警记录、审计追踪记录），且不影响系统运行。 | 关键 |
|  | 系统时间准确同步，一个月误差≤2min | 关键 |
|  | 设备断电时可记录并存储停电时的运行状态信息；通电后可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。 | 关键 |
|  | 断电恢复后应不影响数据完整性、参数设置和系统运行。 | 关键 |
|  | 打印的记录格式应包含以下内容：日期，时间，参数，检测级别，检测数据等 | 关键 |
|  | 系统和软件必须为正版。 | 关键 |
|  | 操作系统必须使用正版专业版系统，且系统安全配置完善，例如：操作系统时间日志功能完善，可记录对系统的时间修改、安全操作等；操作系统的防恶意代码的安全配置完善；操作系统权限功能完善等 | 关键 |
|  | 提供程序备份盘，确保能够满足灾难恢复需求，能恢复系统、软件及相关配置，灾难恢复后可正常使用 | 关键 |
|  | 厂家需提供软件程序和数据的备份、恢复策略和方法。 | 关键 |
|  | 厂家应提供备份电子记录读取策略及说明，以及电子记录备份与原始电子记录一致性对比策略 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 控制系统需要安装良好有效的保护电路 | 关键 |
|  | 设备应符合GB4793.1医用电气设备的安全要求；不得设置散热风扇 | 关键 |
|  | 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作人员、设备和产品安全。 | 关键 |
|  | 恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |
|  | 电池和电源适配器必须通过CE认证。 | 关键 |
| - 一 | 仪器外壳、电线槽等所有金属部分都必须良好接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 供应商应提供关键组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件、功能说明、设计说明。 | 关键 |
|  | 零部件清单、易损件清单、备件、消耗品清单、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备工作原理图、电气原理图等；注释参考等。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 必须提供第三方校验报告及计量证书，校准后必须能够提供可追踪的校准材料。 | 关键 |
|  | 提供所有需要计量仪器仪表的校验清单。 | 关键 |
|  | 安全测试报告。 | 关键 |
|  | 供应商需提供各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性 | 关键 |
|  | 标书中应明确系统关键组件的品牌、材质、型号，并且注明保修期 | 关键 |
|  | 预留无线温湿监控仪连接通讯地址待风险点确认后根据公司质保要求合理的配置在线温湿度监控仪。 | 关键 |
|  | 供应商需提供的验证文件： - 验证计划； - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 性能确认及文件（PQ） - 计算机化系统验证； - 设备生产商负责制定设备验证计划、风险评估文件、IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |
|  | 供应商应提供上述条款规定的文件的电子版；并将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。培训应有安全使用和应急处置措施相关的内容。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括：验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作（包括设备及其计算机化系统验证），并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 供应商应派遣具有相应资质的人员进行车间灭菌工艺验证工作。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 供应商应提供验证所需足够数量的消毒剂、指示剂、验证仪器。 | 关键 |
|  | 验证方案和记录需经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修并免费更换所有配件，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应额外提供2年的设备易损件和维修工具作为设备使用方的备件，清单应列在合同内 | 关键 |
|  | 投标单位需在武汉有售后服务点或者有相关技术人员，并可提供24小时的现场技术支持 | 关键 |
|  | 供应商可做到基本配件随时可发货，特殊配件2周内到货 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 验收前，调试和验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收时，必须完成调试文件，相应的调试和测试项目必须首先完成 | 关键 |
|  | 验收时，所有设备安装、调试、验证、试用已完成，并经过用户使用部门及工程部等确认。 | 关键 |
|  | 设备验收时如发现供应商对URS的响应不完全，甲方有权索赔并拒绝验收 | 关键 |

- 附件

- 毓晋楼纯化疫苗分装车间布局图：（红色区域为灭菌区域）