细胞基质流感疫苗车间（一期）7.5L生物反应器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细胞基质流感疫苗车间（一期）7.5L生物反应器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细胞基质流感疫苗车间（一期）7.5L生物反应器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- GAMP5

- 药品生产质量管理规范（2010年修订）及其附录

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

细胞基质流感疫苗车间（一期）拟购置三台7.5L反应器，用于本车间细胞培养等操作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 细胞基质流感疫苗车间（一期）反应器间1 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 符合桌面基本承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 配套接入220V电源、数据线、二氧化碳、氧气、压缩空气等。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 任何与物料直接接触的部件必须采用SUS/AISI316L不锈钢/高硼硅玻璃，表面电抛光，光洁度Ra＜0.4μm，提供相关证明。 | 关键 |
|  | 所有非产品接触金属部件表面应采用SUS/AISI316L不锈钢或更好材料，外表面光洁度Ra＜0.4μm。 | 关键 |
|  | 与产品接触非金属部件的材质要求：无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落的材料。 | 关键 |
|  | 使用符合GMP要求的材质，不得存在对药液和环境等产生污染，安全无毒，并提供相关材质证明。 | 关键 |
|  | 垫圈、密封圈和O形圈只能用制药级聚合材料 | 关键 |
|  | 各种规格的耐压卫生级软管应足够长，无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落的材料。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 在武汉生物制品研究所有限责任公司成功运行案例，且具有良好的口碑。 | 关键* |
|  | 在中生集团旗下其他公司有成功运行案例，且具有良好的口碑。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 桌面级反应器。罐体工作体积5L。 | 关键 |
|  | 能同时兼顾片状载体培养和悬浮细胞培养两种培养模式。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 单层高硼硅玻璃罐体。耐受0.2Mpa以内压力。 | 关键 |
|  | 开口至少10个（2个补料口、深层进气、表层/排气、DO、PH、温度探头、收获口、液位电极口、备用口）。 | 关键 |
|  | 配置125mm、2L、5L补料瓶各2个、4.8mm硅胶补料管（进口）1包、4.8mm耐磨管（进口）1包、4.8mm卫生级直通和三通各30个。配套CPC快接头20对，等。 | 关键 |
|  | 可自动完成搅拌、温度、PH、DO、通气等控制。 | 关键 |
|  | 搅拌模式为顶部搅拌。可以是机械搅拌或磁力搅拌。搅拌系统（包括搅拌桨、电极、轴承及可能的连接和密封件）要求密封性良好，无泄漏，不易磨损，可长期使用免维护，维修便捷。电机与搅拌桨有锁扣或其它形式安全固定装置。 | 关键* |
|  | 转速控制为PID自动控制。调速范围：0-300rpm，控制精度：±1%，分辨率：1rpm。调速范围内不影响设备整体正常运行和关键部件寿命。 | 关键 |
|  | 搅拌桨：桨叶1应具备适用片状载体固定床工艺，提升式桨叶。桨叶2为悬浮细胞搅拌桨，有良好的混匀效果。搅拌桨应当采用热处理过的316L及以上不锈钢，电抛光到0.4Raμm。两种搅拌桨需具备良好的工艺性能，有利于气体分散及液体的混合。 | 关键* |
|  | 厂家需具备： 片状载体反应器成功放大案例； 较高的片状载体反应器设计能力，需明确包括但不限于反应器工作参数，包括氧传递系数、二氧化碳传质系数及叶轮叶尖速度等详细参数； 需明确包括但不限于片状载体气液传质模型、二氧化碳传质模型等能体现片状载体反应器良好工作性能模型；以上内容均需在标书提供。 | 关键** |
|  | 温度控制：PID自动控制，加热毯控温。加热毯应至少覆盖玻璃罐体>80%面积，除罐底部和刻度标识处裸露外无大面积暴露。PT100温度电极。加热毯温度分布均匀，带温度探头，显示自身温度，可以在控制程序中设置加热毯温度上限。控制范围：设定温度-环境温度≥3℃，20-70℃；控制精度：±0.1°C，分辨率：0.1°C。 | 关键* |
|  | pH控制：具备1套pH控制系统。罐体侧下壁配置在线pH电极接口一个，1个pH探头、1条pH电极线和1个控制模块。通过pH电极可实时监测罐内pH值。 测量范围：2~12pH，分辨率：± 0.01 pH，系统可根据批次时间进行分段式pH设定值设定，控制精度±0.02。pH电极在线再校正功能。PID控制，可与蠕动泵、通气以及外接设备关联控制。选用梅特勒或者哈密尔顿智能PH电极，并具备使用寿命检测功能。 | 关键 |
|  | DO控制：具备1套溶氧控制系统，包括1个溶氧电极插口、1个溶氧探头、1条溶氧电极线和1个控制模块。溶氧电极选用梅特勒光学溶氧或者哈密尔顿智能光学溶氧电极。在罐体侧配置在线溶氧电极探头接口一个，通过溶氧电极可实时监测罐内溶解氧值。测量范围：0~200%，分辨率±0.1%。溶氧控制功能：4种气体分配、气体流量、搅拌转速关联溶氧设定值自动控制，PID控制，并具备使用寿命检测功能。 | 关键 |
|  | 通气系统：通气方式为深层混合通气。气体分布器，控制界面可设定调节Air、O2、CO2、N2通气量及比例。配备10套空气滤盘。气体种类包括Air、O2、CO2、N2。进气过滤器、排气过滤器分别设置。配置排气冷却装置。2路玻璃转子流量计，用于Air、O2，通气量匹配罐体容积。2路玻璃转子流量计，用于CO2、N2，通气量匹配罐体容积。 | 关键* |
|  | 补料系统：种类包括碱液、消泡剂、培养液等，配备1套取样瓶，4套补料瓶，以及满足细胞培养的硅胶软管。 | 关键 |
|  | 蠕动泵：每个罐4个蠕动泵，转速、流量和罐体容积相匹配，精度可校准。蠕动泵应为市场主流品牌。 | 关键 |
|  | 液位控制：配备液位电极。液位控制为PID控制，与收获/排废/出料蠕动泵或者外部设备可进行关联控制。 | 关键 |
|  | 除电机外，反应器整体可重复耐受蒸汽高压灭菌。 | 关键 |
|  | 设备运转噪音在65dB(A)以下。 | 关键 |
|  | 反应器玻璃罐主体封闭后可通过0.1Mpa以内压力密封性试验。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 反应器单独设置触摸屏操作，西门子PLC控制。屏幕大小6寸及以上。 | 关键 |
|  | 人机界面友好，可安装和切换多种监控画面。全中文操作。在界面上可以对任何控制阀门、仪表等进行设定、手动、自动操作。 | 关键 |
|  | 按照工艺要求预先设定各种工艺参数并自动监控生产状态、处理报警事件，均有曲线记录，并可随时查阅分析；可同时检测控制搅拌速度、罐内温度、pH值、DO值、补料等。 | 关键 |
|  | 各参数有PID调节过程显示，如设定值，实时值，PID设定值，上下限值等。 | 关键 |
|  | 具备手自动切换功能。搅拌转速、蠕动泵转速、温度、pH值、DO值、补料等都能设定为自动、手动及关闭状态。 | 关键 |
|  | 有完善的补料系统，蠕动泵可定时定量补料，补料可计量，可曲线显示。 | 关键 |
|  | 具备DO与通气量等的关联控制；pH与CO2、补碱的关联控制等功能。 | 关键 |
|  | 各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正，可以进行温度、PH、DO传感器的随时整定调校，各蠕动泵流量的标定。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | USB接口插接U盘，可导出保存过程参数等数据。 | 关键 |
|  | 具有互联网远程监测功能。配备电脑及软件系统，可以实现远程监测和控制。 | 关键 |
|  | 系统数据可图形显示曲线，有运行过程的实时显示、数据记录、数据存储、数据分析、密码管理、异常分析等功能及报警等功能；实时数据在停电重新开机时能原样恢复。系统各类数据按生产批号归档储存，可永久储存，可随时查阅。 | 关键 |
|  | 系统具有自适应能力和自诊断能力；异常情况可根据客户设定做自动报警及保护操作。 | 关键 |
|  | 所有报警事故可记录查阅。 | 关键 |
|  | 系统采用多级密码授权来管理和操作等。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 配置报警与故障保护停机控制系统、安全防护装置、过载保护等功能，确保机器运行、操作等安全。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 所有的线路应采用密闭线槽配线。 | 关键 |
|  | 所有控制配线采用低电压控制系统，电压≤36V。低压接线（通讯/信号线路）与较高的电压隔离开处理，并且采用屏蔽电缆。 | 关键 |
|  | 所有电线根据计数文件在每一端通过数字、字母等进行标识。每根导线应在所有端点和连接点采用相同的标识。线路标识打印在防油、防潮的收缩标签上。 | 关键 |
|  | 电气柜所有金属部位应该正确接地。使用模拟装置的面板应具有独立的接地块与独立的导线连接到主接地点。 | 关键 |
|  | 所有电气连接处外部应有电气警示标识。设备高电压部位应该采取机械保护，防止人员意外接触。 | 关键 |
|  | 系统具有断电保护措施：在断电下所有的阀门关闭以保持过程的完整性。恢复供电后，设备可设定自动开机或人工启动。 | 关键 |
|  | 配置急停按钮。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作、维护保养和服务手册。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 成套(整套)装置的合格证和质量保证书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 原材料：生产商、合格证和材质检测证书等。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备和设备附件、零部件（包括机械、电气、仪表和控制系统）的合格证和使用说明书（规格型号、数量、技术参数、电路图、结构图、平面布置图、生产商等内容）质量保证书、保修卡、检测记录和检测证书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 随机配件清单（标明名称、材料、规格、型号、产地和生产商、简图、标准、数量、正常使用寿命、价格等）。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 易损件一览表（表明名称、材料、规格、型号、产地和生产商、简图、标准、数量、正常使用寿命、价格等）。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 验证文件： 性能确认及文件（PQ）；安装确认及文件（IQ）；运行确认及文件（OQ）；设计确认及文件（DQ）；工厂验收测试及文件（FAT）；现场验收测试及文件（SAT）； 负责制定PQ/IQ/OQ/DQ/FAT/SAT验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）。FAT时所有机械部分、仪器仪表、各个控制系统都要经历功能检测。检测方案和报告将形成书面文件，并作为整个验收测试的不可缺少部分。这些文件应该在设备发货时一并提供给使用方。 | 关键 |
|  | 现场验收测试(SAT)。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有的测量仪器仪表的列表，所有这些仪表或传感器必需校准。校准效期自交付之日起不低于9个月。厂家提供校准证书。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备厂家或供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ,OQ，PQ，DQ、FAT、SAT文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 自验收合格之日起1年内为质保期，对设备进行免费维护（耗材、玻璃罐体、传感器不包含），包含零配件更换。质保期后，对设备进行有偿维护。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，提供免费技术支持，要求设备出现故障后，中标方要在2小时内明确答复，对一般情况及由操作失误引起的故障及时进行分析、判断，并提出解决方案，指导用户进行简单的复位和维修，在最短的时间内恢复设备正常运行。在保修期内，需方遇到不能自行解决的问题，中标方需在48小时内到达需方进行免费维修。 | 关键 |
|  | 提供悬浮细胞、片状载体两种培养模式对应的两套搅拌桨。 | 关键 |
|  | 中标方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的隐患，排除潜在的故障，使设备保持良好的工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

部分备件品牌指定

| 空气滤盘 | PALL/Millipore/Sartorius，0.2μm滤芯。 |
| --- | --- |
| PH电极 | Mettler/Hamilton |
| DO电极 | Mettler/Hamilton |
| 转子流量计 | AALBORG |
| 质量流量计 | Vogtlin |
| 触摸屏 | Siemens、kinco |
| 蠕动泵 | Watson-Marlow |
| 搅拌电机 | 西门子 |
| 电气部件 | Schneider/Siemens/菲尼克斯或同等品牌 |