新发传染病研究室立式灭菌柜用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室立式灭菌柜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室2台立式灭菌柜的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 中国药典 2020年版

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- GB150-98 《钢制压力容器》

- GB8599-98《自动控制压力蒸汽灭菌器技术条件》

- GB8600-88《压力蒸汽灭菌灭菌效果检验方法》

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 系统描述

新发传染病研究室需购买2台高压灭菌器，该灭菌锅用于能耐受较高温度，不宜被蒸汽穿透或被湿热破坏的不锈钢器具，玻璃器皿等物品的灭菌。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于新发传染病研究室实验平台 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 80L左右灭菌的容积，安装条件占地面积不超过0.4平方 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度：10℃～35℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：20%～75% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。交流电电源：220±10%V，50±10Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 底座带卫生级橡胶轮，防止损坏地面。四个轮子，其中至少两个以上可锁定。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 容量: 80升左右 | 关键 |
|  | 压力容器须具有特种设备（压力容器）制造许可证 | 关键 |
|  | 缸体厚度≥3mm，耐腐蚀不锈钢 | 关键 |
|  | 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖 | 关键 |
|  | 在线灭菌；系统在装载灭菌物时可对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况， 确保过滤器灭菌的有效性，杜绝二次感染 | 关键 |
|  | 温度和压力: 最高工作温度≥135℃ 设计压力0.42Mpa,安全阀起跳压力≥0.26Mpa | 关键 |
|  | 配备液胀式温控器,防止干烧 | 关键 |
|  | 灭菌时间：0-200min,灭菌温度：105℃-136℃。 | 关键 |
|  | 灭菌效果：要求能够保证灭菌F0值≥15，对嗜热脂肪芽孢杆菌的杀灭效果不低于6个对数。 | 关键 |
|  | 具有2个排气阀：全排气和缓慢排气各一个 | 关键 |
|  | 采用加热管加热的方式，进行蒸汽灭菌模式，对实验室的废弃物进行灭菌 | 关键 |
|  | 设备配置蒸汽集汽瓶，其耐受最高温度不超过151℃，最高压力不超过0.42 Mpa，不影响周围环境 | 关键 |
|  | 具有验证和校验接口 | 关键 |
|  | 标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 | 关键 |
| - 具 | 配备打印机可打印F0值、温度、时间等数，温度和时间可以实时打印 | 关键 |
|  | 具备自动干燥功能，可在灭菌后在缸体内通过高温对样品进行干燥 | 关键 |
|  | 可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 | 关键 |
|  | 灭菌过程的全自动控制 | 关键 |
|  | 系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境 | 关键 |
|  | 具有多种灭菌模式，例如液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌的自定义灭菌模式 | 关键 |
|  | 安全防护： 感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、冷却水壶未设置警告、压力盖锁定异常等防护措施 | 关键 |
|  | 腔盖、台面由热绝缘材料制成 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备的生产和清洁应符合人体工程学 | 关键 |
|  | 压力表：精度≥±1.6%；数字仪表分辨为1KPa及以上 | 关键 |
|  | 温度探头：精度≥±1%；数字仪表分辨为0.1℃以上；测量灭菌温度时精度≥0.5℃ | 关键 |
|  | 计时器：分度为小时、分钟、秒；误差≤±1% | 关键 |
|  | 安全阀：整定压力：0.247MPa | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 可记忆存储不少于15条灭菌程序 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有断电保护措施 | 关键 |
|  | 安全保障：具备故障检测功能，超温保护、断水保护、机械自锁、闭盖检查系统、超压自泄系统、防烫保护、过载保护、短路保护等多重安全保护 | 关键* |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证 | 关键 |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明。包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、电气原理图、控制仪表图、控制系统电气图等图纸清单。提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。易损件、备用零部件清单。提交时限：设备开箱验收前 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 货到后供应商需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。设备到厂验收时有效期不得少于6个月。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材质清单、材质证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、卖方发运清单、相关检测报告、各种标示。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 满足装箱清单 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）性能确认及文件（PQ）或协助完成PQ； （7）设备生产商负责制定评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对实验操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 实验操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器IQ、OQ、PQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合公司要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换相关配件，保质期后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

装箱清单

| 产品名称 | 立式灭菌柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 立式灭菌柜主机 | 1 | 台 |
| 2 | 立式灭菌柜电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 立式灭菌柜说明书 | 1 | 份 |
| 4 | 压力容器产品质量说明书 | 1 | 份 |
| 5 | 特种设备制造监督检验证书 | 1 | 份 |
| 6 | 压力容器产品合格证 | 1 | 份 |
| 7 | 固定式压力容器产品数据表 | 1 | 份 |
| 8 | 压力容器外观及几何尺寸检验报告 | 1 | 份 |
| 9 | 焊线射线检测报告 | 1 | 份 |
| 10 | 液压试验报告 | 1 | 份 |
| 11 | 安全联锁装置试验报告 | 1 | 份 |