新发传染病研究室纯水仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室纯水仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室纯水仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- GB/T6682、GB/T33087

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

以自来水为进水，通过三级纯化，包括预处理柱、反渗透膜、抗结垢的EDI模块产出的实验室二级纯水可供洗瓶机和实验室用溶液的配置等：二级纯水再经过精纯化柱、终端精制器处理后，产出的实验室一级超纯水可应用于：各种化学分析仪器（如HPLC / LC-MS / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。

新发传染病研究室需要购买1台纯水仪及其相关设备，用于实验室用水解决方案，可以随时随地、快速、方便地取用超纯水和纯水。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 纯水仪及其相关设备安装于新发传染病研究室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 仪器尺寸必须符合检测使用相关要求。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机重量不超过40KG | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 自来水 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备的生产和清洁应符合人体工程学，设备上应没有尖锐锋利的部位。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 系统以满足进水条件的自来水作为进水，生产制备纯水、超纯水。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 纯水产水流速：5L/min；超纯水产水流速：2L/min。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 一级超纯水：产水电阻率 18.2 MΩ.cm @ 25℃;TOC含量 ≤2 ppb;微粒无粒径>0.22μm微粒 ;细菌 <0.01CFU/mL; 热源含量<0.001 Eu/mL; RNases <1 pg/mL; DNases <5 pg/mL;蛋白酶*<0.15 μg/mL 。 | 关键 |
|  | 纯水产水水质电阻率 ＞ 5 MΩ·cm＠25℃； 典型为10～15 MΩ·cm＠25℃，总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb。 | 关键 |
|  | 超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，可以选择8种不同的取水流速。 | 关键 |
|  | 纯水产水流速5 L/min，纯水产水可以选择2种不同取水流速。 | 关键 |
|  | 内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。 | 关键 |
|  | 标配265nm UVC LED杀菌紫外灯，采用无汞环保设计，有效降低TOC水平至2ppb以下。 | 关键 |
|  | 系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01cm-1, 提供电阻率检测器原厂检验证书模板，随主机提供电阻率检验证书原件。 | 关键 |
|  | 内置独立在线检测超纯水中的TOC. 检测范围:0.5-999.9ppb; 检测精度±0.1ppb。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 产水储存于外置50L智能纯水蓄水箱， 圆锥形可完全排空, 标配空气过滤器、电子溢流器、265nm UVC LED ASM杀菌紫外灯、压力液位传感器、漏水监测器。 | 关键 |
|  | 新型IPAK Gard® 预处理柱含皱褶过滤器和碳块组件，可高效去除自来水中的胶体、微粒和游离氯。IPAK Quanta® 精滤柱使用创新的IQnano® 离子交换树脂去除离子，使离子含量低至痕量水平。IQnano® 树脂的小珠粒径显着改善了动力学性能，能够生产更佳的水质，并提供出厂质量证书。 | 关键 |
|  | 纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。旋转卡扣式安装技术，任何人都可以进行简单安装。 | 关键 |
|  | 系统最多可以连接4个取水臂（1个E-POD,3个Q-POD,或者4个Q-POD），提供2米或5米的连接组件，可以通过取水臂和脚踏开关取水。 | 关键 |
|  | 有5种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，能提供无菌、无热源纯水，并提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 独立的取水臂集成5寸以上彩色触摸屏，提供包含中文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。 | 关键 |
|  | 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据。 | 关键 |
|  | 智能化操作系统，操作界面设计如同手机或平板电脑一样直观，所有信息一触即得。自动耗材更换信息提示，所有操作步骤有图文引导，简洁高效。 | 关键 |
|  | 可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，极大的缩短解决故障时间。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备的电器线路及电子元器件应有防水防潮措施 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备的外壳应接零电位保护线 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图、控制原理图；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、各种标示。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。提交时限： SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 - 验证计划。 - 安装确认及文件（IQ）；提交时限：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交 - 运行确认及文件（OQ）；提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

| ITEM | DESCRIPTION | QTY | UNIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PURIFICATION SYSTEM | 1 | PK |
|  | 纯水仪 |  |  |
| 2 | Storage tank frame 50 L | 1 | PK |
|  | PE 水箱 |  |  |
| 3 | Storage tank top assembly | 1 | PK |
|  | 水箱顶部套件 |  |  |
| 4 | Vent filter | 1 | PK |
|  | 水箱空气过滤器 |  |  |
| 5 | Q-POD® remote dispenser | 1 | PK |
|  | Q-POD取水手臂 |  |  |
| 6 | E-POD® remote dispenser | 1 | PK |
|  | E-POD取水手臂 |  |  |
| 7 | Connector 2m System-Tank | 1 | PK |
|  | 系统-水箱连接组件 |  |  |
| 8 | Connector 2m S2Q | 2 | PK |
|  | 系统-Q-POD连接组件 |  |  |
| 9 | North China Prefilter kit(CNY) | 1 | PK |
|  | 自来水预处理组件 |  |  |
| 10 | IPAK GARD® H 3-5 Pretreatment pack | 1 | PK |
|  | IPAK Gard 预处理柱 |  |  |
| 11 | ROProtectC 48 | 1 | PK |
|  | 反渗透膜清洗药片 |  |  |
| 12 | IPAK Quanta® polishing cartridge | 1 | PK |
|  | IPAK Quanta® 精纯化柱 |  |  |
| 13 | 0.22µm filter | 2 | PK |
|  | 终端精制器 |  |  |
| 14 | COUNTRY BOX IQ 70XX CN | 1 | PK |
|  | IQ700X中国配件包 |  |  |
| 15 | STARTPAK INSTALLATION KIT | 1 | PK |
|  | STARTPAK安装组件 |  |  |
| 16 | STARTPAK INSTALLATION PACK | 1 | PK |
|  | STARTPAK安装包 |  |  |
| 18 | Qualification Workbook | 1 | PK |
|  | 验证文本 |  |  |