病毒性疫苗研究二室超低平台秤用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室超低平台秤的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室超低平台秤。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- GB/T7723-2008《固定式电子衡器》

- CMC《中华人民共和国制造计量器具许可证》

- 国际法制计量OIML R76标准规范要求

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 达到CE标准要求和国内EHS要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室拟购置一台超低平台秤，用于超滤过程中缓冲液重量的称量。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 105流感中试车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备重量不高于地面承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括10%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 秤体304不锈钢材质，表面玻璃珠喷丸处理，称重显示仪表外壳为304不锈钢材质 | 关键 |
|  | 秤体无卫生死角，便于清洁。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | Ⅲ级秤，容量500kg | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 设备整体包括：304全不锈钢秤台、超短不锈钢引坡、四只全不锈钢传感器及一只不锈钢接线盒、一根信号电缆、一只不锈钢称重显示仪表。 | 关键 |
|  | 秤台高度：45mm，易于称量物上秤及下秤。 | 关键 |
|  | 承重范围不低于500kg，检定分度值0.1kg。 | 关键 |
|  | 台秤显示屏具有防水、耐用的压电式键盘。 | 关键 |
|  | 显示屏为带背光的LCD显示屏，像素：不低于240x96，支持中文显示。 | 关键 |
|  | 含一个RS232/ RS485接口、以太网 TCP/IP，WiFi等通信接口。 | 关键 |
|  | 具备中文显示、中文输入及中文打印功能。 | 关键 |
|  | 防护等级：秤体防护等级不低于IP68，仪表防护等级不低于IP66。 | 关键 |
|  | 结构形式：超低台面，方便清洁，易于推车上秤，具备自动复位传力装置。 | 关键 |
|  | 传感器及接线盒防护等级：全不锈钢传感器的防护等级不低于IP68；不锈钢接线盒的防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 秤体强度：秤体通过第三方不低于80万次疲劳测试认证，并能提供证书或报告。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 电器部分有过载保护的能力。 | 关键 |
|  | 承载物超重时，仪表界面有超载和欠载报警提示。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 所有电气设备的电线和电缆必须依据IEC标准。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：设备尺寸图、设备的电气原理图、设备电气连接图、设备技术参数表。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备部件清单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备的材质证明书、设备标定证明书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备清单、设备合格证、设备的验证批准日期。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备标准操作规程、设备操作的安全注意事项说明书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备预防性维护保养、设备日常维护保养， 使用维护手册，翻译为中文。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 整秤（秤体及仪表等）CPA型式批准证书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 第三方计量证书。提交时限： IQ开始前 | 关键 |
|  | 制造商需提供所有部件的材质的可追溯性。所有的图纸及文件需有项目号及订单号。所有的文件为中文或英文版，所有的单位及尺寸为国际单位制。 | 关键 |
|  | 验证文件： a) 安装确认及文件（IQ）； b) 运行确认及文件（OQ）； c) 性能确认及文件（PQ）； 负责制定IQ/OQ/PQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限： IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括PQ、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 供应商提供的所有货物的质保期至少为12个月（从最终验收调试合格之日起算） | 关键 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换。 | 关键 |
|  | 供应商在接到报修或故障电话后，24h内响应，保证期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 供应商提供设备的维护方案。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用