5英寸、10英寸、20英寸单芯226型过滤器钢壳URS

用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室轮状病毒原液生产车间和分装车间5英寸、10英寸、20英寸单芯226型过滤器钢壳的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室轮状病毒原液生产车间和分装车间5英寸、10英寸、20英寸单芯226型过滤器钢壳。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

在口服六价重配轮状病毒活疫苗（Vero细胞）的生产过程中5英寸、10英寸和20英寸单芯226型过滤器钢壳安装于轮状病毒疫苗室配液系统移液管路上，可灵活拆卸。在生产所需溶液的除菌过滤过程中，5英寸、10英寸和20英寸单芯226型过滤器钢壳分别用于装载5英寸、10英寸和20英寸滤芯。轮状疫苗楼轮状病毒原液生产车间和分装车间共需5英寸单芯226型过滤器钢壳6套；10英寸单芯226型过滤器钢壳3套；20英寸单芯226型过滤器钢壳1套。

- 安装要求

过滤器钢壳能够便捷拆卸和安装于移液管路。

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该过滤器钢壳需安装在轮状疫苗楼轮状病毒原液生产车间和分装车间配液系统管路。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 进出液接口为快装接口接口直径50.5mm，进出液接口间长度为215mm，单芯滤壳尺寸分别为5英寸、10英寸和20英寸，滤芯接口为226型，不锈钢滤壳为T型液体过滤器钢壳。 | ※ |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求，钢壳需匹配现有配液系统，应参考现有配液系统预留位置给出相应尺寸要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量（Kg）不超出管路上承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级，B级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | ※ |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。 | 关键 |
|  | 不锈钢滤壳材质： （1）壳体材质：316L不锈钢（1.4404材质） （2）卡盘手箍材质：304不锈钢 （3）密封圈材质：PTFE材质 耐受温度：145℃ （4）过滤器钢壳必须使用1.4404材质不锈钢制作可以提供最大的耐受性。密封的O型环和垫片满足FDA的要求。 （5）过滤器钢壳内部采用电抛光，抛光度小于0.5 μm。需除去机械抛光工艺中残留的杂质。也可以祛除机械抛光留下的微痕，减少料液接触表面积，降低微生物或污染物的残留，并在不锈钢表面形成抗腐蚀薄膜。过滤器钢壳外部采用电抛光抛光度小于1.6 μm。 （6）过滤器要求使用杯式设计和凸型的钢壳设计，便于清洗和保证过滤器钢壳自由排水。 （7）过滤器在进液端及壳体最上部安装可连接完整性测试仪接口的排气阀（排气阀阀芯为RBE03型材质316L不锈钢），排气阀O型圈为Silicone材质。有这些材质的证明（证明达到GMP要求）。 （8）5英寸过滤器钢壳内需带有安装5英寸滤芯定位板及支撑杆；10英寸过滤器钢壳内需带有安装10英寸滤芯定位板及支撑杆；20英寸过滤器钢壳内需带有安装20英寸滤芯定位板及支撑杆，方便过滤器的安装。 （9）过滤器钢壳带有304可拆卸不锈钢支脚，使过滤器易于站立在台面上。 | ※ |
|  | 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）唯一序列号； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 设备接口能适配配液系统管路，并能安装至配液系统管路 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 基本运行参数： 工作压力：-1∽10bar 工作温度：10∽150℃ | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | N/A |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 须提供投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 技术数据：设备技术说明，设备详细尺寸和图纸，设备的描述和实物图。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备安装和空间要求：基础和空间要求，安装时的运输，安全。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书及密封性检测报证明。 | ※ |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 供应商向买方提供详细的验收标准、验收手册。 | 关键 |
|  | 设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。供应商有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 | 关键 |
|  | 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 | 关键 |

- 附件

不适用