武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感病毒疫苗车间

50L储液袋摇床用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感病毒疫苗车间50L储液袋摇床的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感楼流感病毒疫苗车间4台50L储液袋摇床。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020版

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗车间需购买4台50L储液袋摇床用于原液制备及半成品配制原液混匀。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感病毒疫苗车间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 50L储液袋摇床的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量：可承受50L储液袋 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 房间等级（生产间）为C级洁净区。 | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境温度：18℃-26℃ | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：45-65% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 设备电源要求为220V，50Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）对设备必要的说明； | 关键 |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面易于清洁，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受过氧化氢、臭氧、甲醛、75%酒精、1%84、新洁尔灭、杀孢子剂、酸性苯酚、碱性苯酚及其他消毒剂消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 转 速：可实现0~60r/min。 | 关键 |
|  | 负 载：0~180kg | 关键 |
|  | 噪 音：空载状态下50dB,满负载状态下60dB左右 | 关键 |
|  | 回旋半径：20mm | 关键 |
|  | 可正反转动 | 关键 |
|  | 摇床需带有数据记录功能 | 关键 |
|  | 摇床需有以太网接口 | 关键 |
|  | 摇床需匹配50L储液袋 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | N/A |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备供应商应提供操作手册包括但不限于以下内容： 开箱后的装箱单和设备手册 设备出厂时的测试证书 设备使用和维护说明书 产品合格证 随机配件清单 | 关键 |
|  | 设备供应商应提供设备的验证资料、设备出厂检测报告。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 包装满足运输要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，供方承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保修期自终验收合格后算起至少12个月。 | 关键 |
|  | 提供售后服务的能力：定期维保的服务；应急抢修的服务；技术升级的服务。 | 关键 |
|  | 要求设备在签订合同后1个月内到货。 | 关键 |
|  | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物开箱和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造方、买方各派代表参加；根据运单和装箱单核对设备及其配套件的数量和质量；如制造方授权使用方自行拆箱，拆箱后如发现设备及零配件有任何损坏、缺少，制造方应负全责不得推诿。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件