新发传染病研究室离心机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室离心机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室 5台离心机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

- GB12265-2000 机械防护安全要求

- 系统描述

新发传染病研究室需购买1台台式离心机主要用于细胞实验相关工作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室实验平台。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 1台尺寸不大于（长x宽x高）72 × 62 × 37 cm / 28.3 × 25.9 × 14.5 in 1台尺寸不大于（长×宽）35×60×42cm 1台尺寸不小于（长×宽×高）mm：33×42×25cm； 2台尺寸必须符合检定间布局或其他检定工作操作空间要求。 | 关键 |
|  | 占地面积不大于72 × 62 cm | 关键 |
|  | 开盖高度不高于 85 cm / 33.5 in | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过（不含附件）109 kg / 240 lb | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～35℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%~65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：洁净区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~ 220±10%V, 50 – 60 Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面需耐受75%酒精、30%过氧化氢、2000g/L 84等消毒剂。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，腔体四周有装甲钢板作为保护。 | 关键 |
|  | 显示屏不存垢、易清洁、安装位置便于操作者操作和观察。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 1台离心机： - 速度:10 – 14,000 rpm - 温度控制范围：-11℃至 40℃，±1℃ - 最大相对离心力达 22,132 × g (14,000 rpm) - 最大容量：68 × 15 mL/ 36 × 50mL/4 × 1000mL/4 × 5MTP - 最小容量：4× 15 mL/12 × 50mL - 最大 RCF：22,132 × g - 最大 RCF，带固定角转：22132 × g - 最大 RCF，带水平转子：5263 × g - 水平转子和适配器可用于 15 mL 及50 mL 离心管，以及所有类型的 MTP、PCR 或深孔板 - 噪音水平<59 分贝带转子 - 定时器10 秒至 99 小时 59 分钟, 可连续离心，具备 short-spin 瞬时离心功能 - 固定角转适用于需要高离心力的分子生物学应用，可离心 15 mL及50 mL 离心管 | 关键 |
|  | 2台离心机： - 可离心1.5ml/2.0ml/15ml/50ml/250ml/500ml/750ml/1000ml离心管 - 最大相对离心力为22132×g（14000rpm）； - 除含水平转子外，还需配备固定角转子，可离50ml离心管,同时配备15ml适配器 - 水平转子需配备可离250ml/500ml、750ml/1000ml离心管的适配器和吊篮 - 温控范围：-11 °C to 40 °C - 99 个自定义程序数；5 个快捷程序按键，快速运行常用程序 - 转子在最高转速下，仍可以保持4 °C - 转子及附件可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） - At set rpm 定速计时功能，达到设定转速后开始计时 - 最高转速运行时噪音水平低 < 53 db(A) - 离心计时10 秒到99 小时 59 分钟，可连续离心 | 关键 |
|  | 1台离心机： - 最大容量：48×1.5/2.0 mL - 最高转速：25,000×g（16,220 rpm），精度±40 rpm - 温度范围-11~40℃，精度±2℃ - 离心时间10秒-9小时，精度±2秒 - 有转头锁定功能与不平衡检测系统 - Short Spin 瞬时离心功能，按住即可快速离心 - FastTemp 快速制冷功能，从室温 23 °C 降至 4 °C，时间不超过15 min - 可用1.5ml/2ml管 | 关键 |
|  | 1台离心机： 1）最大转子容量：48 x 1.5/2.0 mL、16 x 5.0 mL 离心管、6 x 50 mL 锥形离心管，2 x MTP 工作板 2）含30×1.5/2ml角转头 3）最大相对离心力为30130×g（17500rpm） 4）噪音水平：< 67dB（A） 5）从零加速至最高转速所需时间：14 秒；从最高转速减速至零所需时间：15 秒 6）离心计时：30 秒 – 99 小时 59 分钟，可连续离心 7）不含转子重量：29kg 8）电源规格：475W | 关键 |
|  | 气密性 Eppendorf QuickLock® 转子盖，符合人体工程学的转子盖快速锁定技术 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 静音操作，提供舒适的实验室环境 | 关键 |
|  | 轻轻一按即可关闭离心机盖 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 自动转子识别和失衡检测，确保离心安全 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 运行安全保护：离心机处于工作时，门盖自锁，无法打开。 | 关键 |
|  | 超速保护：因某种原因转速过大或过小，控制系统能立即识别并迅速切断电源。 | 关键 |
|  | 振动保护：转子不平衡运转时，产生振动，控制系统自动识别，显示并迅速切断电源。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电器系统应有过流保护，电机应有过载保护 | 关键 |
|  | 离心机应有良好的接地保护 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 详细设计选型及技术文件：功能设计说明、配置清单与说明。提交时限：设备开箱验收。（需提供离心机零部件使用寿命说明，提供零部件到达寿命后是否能继续使用的说明书，明确安全注意事项和安全措施。） | 关键 |
|  | 图纸：各种安装、确认、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、实物图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、图纸清单等。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 组件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关第三方校验报告及计量证书。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。维护保养说明必须注明转子的使用寿命，和转子达到使用寿命后的注意事项和安全措施。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 提供该设备的外包验证服务（包括设备的安装确认（IQ）和运行确认（OQ）和性能确认（PQ））的验证工作。供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的生产厂家验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 投标方及时完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备主机质保期至少为一年，质保期结束后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，提供经销商和工程师的联系方式，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用