封口机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的	4

2 范围	4

3 参考文件	4

4 职责	4

5 系统描述	4

6 安装要求	5

7 运行要求	6

8 电气、自动控制要求	7

9 安全要求	7

10 文件要求	8

11 服务要求	8

12 附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司封口机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室封口机。

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室封口机

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室封口机。

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司乙脑疫苗室封口机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

3.2 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

为了更好保障物料取样后封口效果，需要在原材料取样间内购置2台封口机，用于密封取样后的物料。

在口服六价重配轮状病毒活疫苗（Vero细胞）生产的准备过程中，使用2台灭菌袋封口机对配套灭菌袋进行封口，可简单、快速的实现大量管道的包装准备，提高准备效率，延长物品灭菌后储存时间。

为了更好保障分装车间无菌物料在转运过程中不被污染，需要购置2台封口机，用于洁净服、灌装器具和分装内包材等物料的封口。

在乙型脑炎减毒活疫苗生产的准备过程中，使用1台灭菌袋封口机对配套灭菌袋进行封口，可简单、快速的实现大量管道的包装准备，提高准备效率，延长物品灭菌后储存时间。

为了更好保障流感车间无菌转运的过程，需要在疫苗楼流感病毒疫苗车间内购置1台封口机，用于转运原液混合液。需要在流感疫苗楼流感疫苗车间购置8台封口机，用于洁净服、生产器具等包装的呼吸袋封口。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |  |
|  | 安装在质量控制室原材料取样间内 轮状病毒疫苗楼原液车间仪器室1（2062156）和仪器室2（2062158） 分包装室联合疫苗楼清洗灭菌间内 乙型脑炎减毒活疫苗车间精洗准备间内 流感疫苗楼流感疫苗车间准备间及整衣间内（8台） 疫苗楼流感病毒疫苗车间原液制备间（1台） | 关键 |  |  |
|  | 安装尺寸 |  |  |  |
|  | 外形尺寸适宜，不超过900mm×400mm×300mm（长×宽×高） | 关键 |  |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |  |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |  |  |
|  | 承重 |  |  |  |
|  | 100kg |  | 关键 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |  |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |  |
|  | 工作环境温度：能适应20℃～40℃环境。 | 关键 |  |  |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～85%。 | 关键 |  |  |
|  | 设备可在0~35℃、相对湿度≤80%环境下，持续运行。 | 关键 |  |  |
|  | 可用的能源配置 |  |  |  |
|  | 交流电电源：220V±10%，50±1HZ。 | 关键 |  |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |  |
|  | 机器外壳采用304不锈钢材料，喷砂处理，耐受酒精，VHP等消毒剂擦试灭菌。 | 关键 |  |  |
|  | 表面光滑无死角，便于清洁维护。 | 关键 |  |  |
|  | 设备主机体积小，重量轻，便于挪动、摆放。 | 关键 |  |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | N/A | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | 适用规格： 适用于呼吸袋、PE袋的热熔焊封 |  | 关键 |
|  | 设备本身应能满足热熔焊封要求，保证焊封后的密封性。 |  | 关键 |
|  | 设备可连续稳定工作，运行频率＞3次/分钟 |  | 关键 |
|  | 封口平整无形变、无皱褶、无变化和过熔现象。 |  | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 密封温度可在100-200℃可调 |  | 关键 |
|  | 冷却时间在0-30s 可调 |  | 关键 |
|  | 其他要求 |  |  |
|  | 脉冲热封机至少包括以下部分（包含但不限于此）： 1、主机。 2、按键调节，数字显示。 3、开关踏板。 |  | 关键 |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌。 |  | 关键 |
|  | 设备部件及接口等应有清晰标识，以便于操作。 |  | 关键 |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理，便于维护操作，设计制造满足相关设备的安全设计规范。 |  | 关键 |
|  | 适配宽度50-800mm的热封型平面袋(个) |  | 关键 |
|  | 适配宽度50-800mm的热封型立体袋(卷) |  | 关键 |
|  | 实现封口速度不小于10m/min |  | 关键 |
|  | 分包装室2台封口机的热风封口长度为800mm，夹紧5秒内可完成一次热封。 |  | 关键 |
|  | 乙脑疫苗室封口机的热风封口长度＞600mm。 |  | 关键 |
|  | 封口宽度至少8mm |  | 关键 |
|  | 密封温度可在100-200℃可调 |  | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 温度控制采用微电脑控制，带电源指示灯。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁级压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
| 9.2 | 电气保护 |  |
|  | 设备应配置漏电保护的装置。 | 关键 |
|  | 设备高温、高电压部位应有警示标识，防止人员意外接触。 | 关键 |
|  | 设备应有超温安全保护功能，当温度异常升高时，封口机应能立刻发出警报，或自动断电。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 | 关键 |
|  | 须提供机器附属配件清单，两年内易损坏品之建议清单。 | 关键 |
|  | 须提供电路控制线路图（电路之配线以符号标明于接在以便核查），需提供设备装配图。 | 关键 |
|  | 须提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |  |  |
|  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训。 | 关键 |  |  |
| 11.2 | 运输要求 |  |  |  |
|  | 设备包装： 设备发货前需打包完好； 包装箱应满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |  |  |
| 11.3 | 验证要求 |  |  |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ。协助我公司完成PQ。 |  | 关键 |  |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |  |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |  |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |  |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |  |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |  |  |
|  | 本机器保修期限一年，有效期起始日为安装调试完成验收日期。 | 关键 |  |  |
|  | 厂家应能及时提供设备耗材及易损件，售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |  |  |
| 11.5 | 验收要求 |  |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 |  |  |  |

- 附件

不适用