膜完整性检测仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的		4

2 范围		4

3 参考文件	4

4 职责		5

5 系统描述	5

6 安装要求	6

7 运行要求	7

8 电气、自动控制要求	9

9 安全要求	11

10 文件要求	12

11 服务要求	14

12 附件	16

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联苗车间膜完整性检测仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联苗车间膜完整性检测仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- ASME BPE—2016

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则，符合FDA 的要求

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part 11    符合数据完整性相关法规要求

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 涉及EUL的科室，需增加WHO、欧盟相关具体法规

- 文件包括但不限于以上文件，所有文件以最新现行版为准

- 系统描述

联苗大楼车间需要购买6台膜完整性检测仪，用于完整性测试。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联苗大楼车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间工作台面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 正压：6-8bar | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D级及以上 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：100-220V，50Hz/60Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 膜完整性检测仪外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，无冷却风扇，不影响洁净室内的空气质量 | 关键 |
|  | 膜完整性检测仪设计紧凑，全机设计防水和防溅水设计，仪器防尘防水等级需达到IP54级别以上 | 关键 |
|  | 防爆，能够安全检测酒精润湿后的过滤器 | 关键 |
|  | 设备具备防腐蚀设计，要求设备外表面可以使用75%酒精、杀孢子剂、酸性、碱性苯酚等消毒剂，且不被腐蚀侵蚀。 | 关键 |
|  | 内部管路可耐受NaOH溶液及异丙醇溶液。 | 关键 |
|  | 仪器气路及电路为完全分开设计，设备进水不会对电路造成任何影响。仪器所有外置连接口为全防水设计，可以防水喷溅 | 关键 |
|  | 膜完整性检测仪内部的电子部件和热敏感启动元件之间是热绝缘的，防止由于机器自身产热对完整性测试结果的影响 | 关键 |
|  | 膜完整性检测仪要求配置彩色触摸屏幕 | 关键 |
|  | 仪器所有外置连接口为全防水设计，可以防水喷溅 | 关键 |
|  | 设备外表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A（如科室对设备效率产能方面有其他要求，请按实际情况填写） |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 水侵入测试精度波动:±5%范围内 | 关键※ |
| - 水 | 水侵入测试压力：50-6500mbar或范围更广 | 关键 |
|  | 水侵入测试测量范围: 0.03-50 ml/min或范围更广 | 关键 |
|  | 电脑屏幕尺寸: 不小于8寸 | 关键 |
|  | 打印记录日常环境下保存时限: 大于5年 | 关键 |
|  | 噪音: 仪器在正常运行时距离仪器1米的范围内噪音不大于75dB | 关键 |
|  | 设备运行压力: 最大8000mbar | 关键 |
|  | 压力降测试法压力变化精度: ≤±0.1%全量程 | 关键 |
|  | 扩散流测试压力：50-6600mbar | 关键 |
|  | 扩散流测试范: 0.01-4800ml/min或更广 | 关键 |
|  | 扩散流测试测量精度: ≤±5% | 关键 |
|  | 泡点测试测量范围: 400-6500mbar或更广 | 关键 |
|  | 泡点法测试精度: ± 50 mbar | 关键 |
|  | 净体积测定偏差: ≤± 4% | 关键 |
|  | 运行温度: 0°C 到40°C | 关键 |
|  | 保存温度: -10°C 到60°C | 关键 |
|  | 湿度: 0%- 80%相对湿度 ，无冷凝 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备可对常用品牌的空气滤芯及液体滤芯进行完整性测试 | 关键 |
|  | 仪器应能对密理博、PALL、赛多利斯等主流品牌的过滤器进行完整性检测，同时能与这些品牌的过滤器套筒直接对接 | 关键 |
|  | 设备应满足根据需要可配备相应接头，例如小型盘式滤芯测试的接头等。 | 关键 |
|  | 支持常用的传统检验方法，不少于泡点法、扩散流法、WIT水侵入法。 满足用户的特定检验方法： | 关键 |
|  | 水侵入测试：测试过程中水位的变化不会影响结果的精度 | 关键 |
|  | 仪器带有对自身进行CIP功能，并且具备对仪器自身管路进行吹干功能。检测完成后，仪器应能自动泄压。 | 关键 |
|  | 设备具备自动打印功能，打印过程中尽可能不产生微粒并且所使用的打印纸为市场上常用的规格，打印记录在日常环境下能较长期保存。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 采用微机式电脑作为平台，减少操作难度，降低对人的依赖。屏幕要求为彩色显示屏，界面便于操作。操作界面及程序输入简单，有防错误程序输入功能 | 关键 |
|  | 设备操作系统必须为正版，且功能齐全的版本，若为Windows，则必须为专业版。 | 关键 |
|  | 设备运行程序简洁，程序可显示、记录、打印检测过程中的数据及曲线 | 关键 |
|  | 仪器具备完整性检测前的设备自身检查功能，可检测仪器整个系统是否处于正常工作状态（包括仪器保压性能等），并能对存在的问题自动排查、修复，并通过屏幕显示设备状态、相关故障相关信息及对应故障的解决方法 | 关键 |
|  | 系统具有检验设置参数、设备运行参数（机械、电气）、批生产数据及统计参数、报警记录、审计追踪记录、权限配置表等所有数据记录的查询、打印、传输、下载、储存、备份恢复等功能；仪器储存数据能力应满足所有检测相关原始记录存储至我公司规定的数据存储年限，产品生产相关监测原始数据至少存储至产品有效期后一年。存储、输出和备份的原始记录应为不可修改格式，可采用名称、时间段、类型等多种方式对原始数据进行查询。 | 关键 |
|  | 备份、恢复记录与原始电子记录一致 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响设置，断电前存储的电子记录不丢失 | 关键 |
|  | 系统时间为北京时区时间，与标准北京时间对比偏差≤5S/24h | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的记录与打印报告或记录结果应是一致的 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置8位数以上密码 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户或管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统具有检验设置参数、设备运行参数（机械、电气）、批生产数据及统计参数、报警记录、审计追踪记录、权限配置表等所有数据记录的查询、打印、传输、下载、储存、备份恢复等功能；仪器储存数据能力应满足所有检测相关原始记录存储至我公司规定的数据存储年限，产品生产相关监测原始数据至少存储至产品有效期后一年。存储、输出和备份的原始记录应为不可修改格式，可采用名称、时间段、类型等多种方式对原始数据进行查询。设备配有相应的导出接口，如USB接口或SD卡接口等 | 关键 |
|  | 具备日志审计追踪功能，对所有系统和安全的事件、关键操作进行追踪，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、权限配置、系统设置、记录删除，及相应操作人员、日期时间。审计追踪记录可自动存储为不可修改格式。 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告或结果记录格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等 | 关键 |
|  | 报告或结果记录应为只读的格式 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 供应商提供程序备份恢复策略，提供系统及程序备份盘及备份恢复说明 | 关键 |
|  | 供应商提供备份电子记录读取策略，必要时提供相关程序 | 关键 |
|  | 端口和协议免费开放，满足信息化数据的采集要求，且质保期内供应商免费提供系统接入服务技术支持。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A（如科室对密封连锁及压力保护方面有其他要求，请按实际情况填写） |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求 | 关键 |
|  | 仪器要有漏电保护功能 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | OQ开始前提供：权限清单 | 关键 |
|  | OQ开始前提供：报警清单 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：设备标准技术文件 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；P&ID图（至少是控制原理图）；图纸清单 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费） | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：第三方校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：安全报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）选型确认文件，包括风险评估； （2）安装确认及文件（IQ）； （3）运行确认及文件（OQ）； （4）性能确认及文件（PQ）。 如只提供的厂家无法满足我方要求时需要另外起草文件，应满足我方验证要求。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：设备交付计划表 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：满足GEP要求的项目文件交付包。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：项目质量计划 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训（包括但不限于安全使用和应急处置措施的相关内容），包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ、PQ（协助我方完成） | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范和GAMP5相关规定完成IQ、OQ、PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 该完整性测试仪计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期从确认验收的阶段就开始计算。设备确认验收时，校验合格证应在效期内，且距效期应不少于6个月。 | 关键 |
|  | 整机质保期至少一年，质保期内免费保修并免费更换主要配件（关键部件免费保修期至少三年），保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件