轮状病毒疫苗室台式冷冻离心机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼原液生产车间台式冷冻离心机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼原液生产车间台式冷冻离心机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

中国药典 2020年版

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

轮状病毒疫苗（Vero细胞）车间需要一台离心机，用于毒种制备工艺中细胞碎片的分离。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 轮状病毒原液生产车间 手推车存放间（2062104） | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备内部表面和外部表面必须耐乙醇腐蚀，耐臭氧、双氧水、甲醛熏蒸，易于清洁，无锈迹。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产年份 （4）机器序列号编号； （5）电压/功率标识； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |  |  |
|  | 转头容量（位数×体积ml）不低于10×50ml（尖底），最大转速不低于10,500 rpm ,最大离心力 不低于16,020 xg |  | 关键 |
|  | 适配器容量（位数×体积ml）不低于10×15ml（尖底） |  | 关键 |
|  | 转头容量（位数×体积ml）不低于20×2.0ml冻存管（尺寸Ø12.5mm x L48 mm）最大转速不低于16,000 rpm，最大离心力不低于28,000 xg |  | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |  |  |
|  | 设备最高转速不低于30,000rpm. |  | 关键 |
|  | 温度设定范围-20℃ 到+40℃ ，最小调整刻度 不高于1 ℃ |  | 关键 |
|  | 灭菌装置：所有转子均可以高压灭菌121℃ |  | 关键 |
|  | 离心时间范围10秒到 99小时59分钟、最小设定值为10秒，精度为1s，到达设定之转速 (rpm )或 离心力 (xg) 后才开始计时 |  | 关键 |
|  | 离心程序记忆系统：不低于99组可记忆常用转速、时间、温度、转子编号 及加、减速控制段数。 |  | 关键 |
|  | 控速系统：不低于10段加速扭力强度及10段减速制动强度可供各别设定。 |  | 关键 |
|  | 辨识功能: 具数位晶片感应系统自动辨识转子，增加转子辨识准确性 |  | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |  |  |
|  | 应配备能够稳定放置的工作台，工作台尺寸根据离心机尺寸制定 |  | 关键 |
|  | 离心机具有紧急开盖功能；离心机具有运行自动锁盖的功能：运行时不能开盖操作，舱盖未关好时离心机不能运行 |  | 关键 |
|  | 转子安装错误时、舱盖未关好时离心机能够报警 |  | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 转头锁定方式：使用高硬度的不锈钢合金材料的固定螺帽锁定转头，在运行过程中不会松开、飞起而发生事故。 | 关键 |
|  | 四分之一转快速旋转固定转头盖技术，方便转头盖拧紧和开启 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）协助并指导公司进行设备的PQ验证； （2）安装确认及文件（IQ）； （3）运行确认及文件（OQ）。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。要求提供离心机故障代码清单及简易处理方法。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商提供设备的IQ、OQ服务 | 关键 |
|  | 供应商协助并指导公司进行设备的PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，时间应不超过一个月，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，48小时内须及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |
|  | 到货期应不超过五个月 | 关键 |

- 附件

不适用