武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室除病毒过滤系统

用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的	4

2 范围	4

3 参考文件	4

4 职责	4

5 系统描述	5

6 安装要求	5

7 运行要求	8

8 电气、自动控制要求	14

9 安全要求	18

10 文件要求	20

11 服务要求	22

12 附件	25

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室除病毒过滤系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室除病毒过滤系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- ASME BPE—2019

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则，符合FDA 的要求

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准

- GB-5226-2008机械安全机械电气设备

- GB/T 30574-2014机械安全 安全防护的实施准则

3.3其他法规要求

- GAMP5

- 21CFR Part 11

符合数据完整性相关法规要求

- 系统描述

武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室需要购买一套除病毒过滤系统，用于阴离子纯化液的除病毒过滤。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室指定位置。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 除病毒过滤系统能配套安装在车间内指定位置，需与生产工艺上游的阴离子纯化液收集罐以及下游的除病毒过滤系统中间罐完全对接，供应商需派专人进入车间测量计算管道情况及对接位置，或提前与厂房设计施工部门对接，核对预留空间数据。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面（1.0吨/平米）承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 纯蒸汽、洁净正压、注射用水，公用系统外接管道与设备管道接口必须精确对接。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应于我司工作环境温度：适应但不限于10℃～40℃ 。 | 关键 |
|  | 适应于我司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适应于我司工作环境洁净级别：C级洁净区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：380/220V，50Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 除病毒过滤系统外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 除病毒过滤系统内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 材质：与物料接触的金属部分材质为316L不锈钢， 垫片和膜片等非金属部分为EPDM/PTFE、耐受消毒剂腐蚀（如甲醛、臭氧、过氧化物等），符合FDA、欧盟及美国药典要求 非物料接触部分为304不锈钢，提供文件支持，提供材质证明。 | 关键 |
|  | 抛光：物料接触表面电抛光小于0.4μm，外表面小于1.2μm，提供管道抛光证书，以及系统实测抛光报告（随机抽取10点）。 | 关键 |
|  | 焊接：所有管道采用自动氩弧焊，提供焊样及焊样的焊接参数，焊接报告及焊工资质等，自动氩弧焊随机抽样提供30%管道内窥镜检查报告及照片。 | 关键 |
|  | 模块化设计，可将泵、过滤介质、必要的仪表、阀门、管道管件、电气元件和控制面板等所有部件整合在一起。 | 关键 |
|  | 电气元件的材质和安装、电控柜设计等，符合中国的相关标准和要求。电控柜密封良好，防水防尘等级不低于IP54。 | 关键 |
|  | 设备外壳等材料符合洁净室使用要求，可以耐受75%乙醇、0.2%新洁尔灭等消毒剂擦拭消毒，同时也可以耐受空气消毒剂包括甲醛、臭氧、双氧水、氢氧化钠和过氧乙酸。 | 关键 |
|  | 管道要求： （1）管道：与物料接触的金属部分材质为316L不锈钢，管道有坡度和最低点排放设计，并符合现行版ASME BPE的相关要求，清洗后可排空、无死角。非金属部分为EPDM/PTFE，可以耐受消毒剂消毒，符合FDA、欧盟及美国药典要求；316L不锈钢要求内表面电抛小于0.4μm，外表面小于1.2μm。国内外知名品牌，提供文件支持，提供材质证明。 （2）系统中所有的交叉管路和各仪表元件的接入点管路都符合现行版ASME BPE的关于死角和MIN的要求，并在图纸上标明MIN的具体数值。便于清洗，无残留。系统管道设计需满足在线清洗功能。 （3）设备中不与物料直接接触的管路（例如排废管路）采用316L（ISO标准）。 | 关键 |
|  | 阀门要求： （1）使用带有反馈调节功能的气动隔膜阀，调节压力时应足够迅速、灵敏，不能出现压力滞后调节，导致压力波动。（全部采用国际知名品牌），316L材质，EPDM膜片，内表面电抛小于0.4μm，提供材质证明和抛光报告。全部由PLC控制开关。 | 关键 |
|  | 系统及管路、阀门需耐受1 mol/L NaOH，在位清洗24小时。 | 关键 |
|  | 厂家需提供常用耗材备件：1套/台；配套拆装维修工具：1套/台。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 除病毒系统为自动系统，配备带有可锁定的移动车轮。 | 关键 |
|  | 设备整体具有良好的平衡性，设备底部有足够多的支撑脚，以提供对洁净地面的良好保护。 | 关键 |
|  | 除病毒过滤系统与预过滤器和除病毒过滤器夹具整合于一体。 | 关键※ |
|  | 除病毒过滤系统能够与注射用水储存罐，氢氧化钠储存罐，PB溶液储存罐出液口匹配并硬管连接。 | 关键※ |
|  | 设备清洗选择CIP的形式 除病毒过滤系统CIP的注射用水来自注射用水储存罐，氢氧化钠储存罐。CIP清洗管路终端设置电导率检测计，用于检测清洗效果。 CIP：除病毒过滤系统要求与注射用水储存罐，氢氧化钠储存罐系统可以进行通讯； 需提供自动化清洁程序及流程； 内表面（包括管路）CIP系统清洁无死角，清洁终点需满足：TOC≤500ppb、电导率≤1.3μs/cm、pH5.0~7.0； 在位清洗程序集成在除病毒过滤系统的自动化控制软件中，清洗液来自注射用水储存罐，氢氧化钠储存罐 | 关键※ |
|  | 系统能够在线监测压力。安装电子压力传感器 (泵后、预过滤前，除病毒过滤前和除病毒过滤后)，能够显示滤器前端压力，确保不超压。 | 关键※ |
|  | CIP清洗管路终端设置安装电导率检测计，用于检测CIP的清洗效果。 | 关键 |
|  | 安装质量流量计，用于测量冲洗和处理期间的流速和累积体积。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 不超过3bar条件下以300-2500L/h泵流速稳定运行。 | 关键※ |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 泵头大小、电机功率、转速及配电应与除病毒过滤系统的批处理量及处理效率相匹配。 | 关键 |
|  | 系统应当包含压力、流速、电导率、温度的传感器及变送器，以用于工艺过程中提供温度、压力、流速、电导率的记录和控制。 | 关键 |
|  | 压力传感器满足0-6bar压力检测要求，压力计精度±0.5%，可以通过电子压力传感器的压力检测值反馈自动控制泵的开关。 | 关键 |
|  | 能够在系统软件上在线显示压力值及压差，压差需包含预过滤膜前后压差、除病毒膜前后压差以及预过滤膜前除病毒膜后压差，压差值控制范围在0.3~3.0bar或更优，压差值自动控制波动范围≤±0.2bar或更优。 | 关键※ |
|  | 质量流量计的流速测量精度范围±1%；采用国际知名品牌。 | 关键 |
|  | 电导率检测计测量范围 0-300mS/cm，精度0.01，可以准确测量注射用水电导值与CIP清洗时的碱液电导值（可采用双量程型号），电导配置原厂家校准软件。电导电极需采用数字电极，电极本身带放大电路，防止线缆对测量信号干扰。 | 关键 |
|  | 系统可集成完整性检测模块，进行在线自动完整性检测，预留离线完整性检测接口，进行离线膜完整性检测，所测定数据能够形成完整的数据报告。 | 关键※ |
|  | 除病毒过滤系统结束后需一定量的缓冲液顶洗滤器及管路中的料液，尽可能的减少料液损失,提高产品收率。 | 关键 |
|  | 系统最大操作压力6bar，整体系统耐压大于4.0bar。 | 关键 |
|  | 系统密闭时，入口阀门应该能够耐受至少3bar的压力。 | 关键 |
|  | 传送产品时，出口阀门应该能够耐受至少3bar的背压。 | 关键 |
|  | 预过滤和除病毒过滤能够分别冲洗，对除病毒过滤器无影响。 | 关键 |
|  | 电脑屏幕采用工业电脑，并配有USB接口和网线接口。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 除病毒过滤系统硬件含：泵、除病毒过滤夹具、带有反馈调节功能的气动隔膜阀等。 | 关键 |
|  | 泵： （1）泵流速可按照工艺需求进行调节，满足不超过3bar条件下以300-2500L/h泵流速稳定运行，具体使用型号请厂家根据使用需求确定。 （2）可以通过工艺压力值自动控制泵速，可手动设定一定恒定泵速或恒定压力,压力值能够满足≥3bar）。 | 关键✳ |
|  | 系统进口： （1）料液从上游阴离子纯化液收集罐进入除病毒过滤系统，硬管连接，需提供连接方案及CIP方案。 （2）除病毒过滤系统由储液罐提供溶液，通过硬管与储液罐对接进液；需设置不少于3个进液端口（碱液，注射用水，PB溶液）。所有溶液均可进入除病毒过滤系统。 系统出口： 包括废液出口及样品收集口 | 关键 |
|  | 除病毒过滤夹具： 液压夹具，使用液压系统，充分保证预过滤器和除病毒过滤器的装卸便利性，有效防止泄露。 除病毒过滤夹具可放入预过滤器与除病毒过滤器。 预过滤器和除病毒过滤器的膜面积需满足工艺要求，除病毒过滤器膜面积范围为0.5-10m2,预过滤器膜面积范围为1-20m2,夹具的尺寸和规格在设计或配制之前与用户提前联系，进行更准确的确认。 | 关键 |
|  | 系统设置合适位置的排废口，防止废液倒流。 | 关键 |
|  | 控制柜至少选用304不锈钢制造，操作面板上能显示变频器频率及本系统要求的运行参数。控制柜设有自动报警和自动停机功能。当压力超限或压力传感器异常时，系统会自动暂停。 | 关键 |
|  | CIP： 配置CIP分配系统，可用于进行泵、预过滤器、除病毒过滤器、料液输送管线等位点的在位清洗； 需提供自动化清洁程序及流程； 除病毒过滤系统需可以与上下游设备通讯（包括阴离子收获罐、除病毒过滤液收集罐、PB溶液储存罐、氢氧化钠储存罐、注射用水储存罐），和氢氧化钠储罐、注射用水储罐合作完成除病毒过滤系统的在线清洗，和阴离子收集罐、除病毒过滤液收集罐、PB溶液储存罐合作完成除病毒过滤工艺，由供应商负责除病毒过滤系统的硬管输送，与罐体的硬管对接，并实现信号交互。 内表面（包括管路）CIP系统清洁无死角，清洁终点需满足：TOC≤500ppb、电导率≤1.3μs/cm、pH5.0~7.0； 在位清洗程序集成在除病毒过滤系统的自动化控制软件中。 | 关键 |
|  | 对除病毒过滤器设置专门管路及阀门，可以使用无菌注射用水及碱液清洗杀菌；清洗过程由PLC系统控制完成。 | 关键 |
|  | 噪音：仪器运行时噪音不影响操作人员的正常工作（低于80分贝）。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 开放通讯协议，为SCADA、MES系统预留接口。 关于设备数据采集，要求对离心机端口和协议免费开放要求，满足信息化数据的采集要求，接口具体要求建议如下： 1、预留物理远传接口，设备端口免费开放，优先预留以太网口和RS485接口； 2、优先选择通用公开的通讯规约，包括但不限于MODBUS-TCP、MODBUS-RTU、OPC UA、OPC DA、DTL645、IEC103、IEC104等，对于软件层面的API、HTTP、Web server等需要甲方二次定制开发才能通讯的数据传输方式，必须投标文件中补充说明并提供相关资料；要求通讯协议免费开放； 3、需要考虑第三方系统连接时的性能负载，不能发生因第三方系统接入造成的系统性能降低或故障事件等； 4、需要在编程阶段考虑后期接入第三方系统，比如配置权限时需要具有就地操作和远程操作； 5、必须提供通讯地址表，通讯地址表必须要包含 协议名：通讯使用的协议名称 通讯参数：比如IP地址、波特率、端口号、ID号、校验位、停止位等 寄存器地址：需要提供HMI上最终显示的实际数值、上下限值、状态值、报警值、故障值等数值的地址，而不是未经过计算原始值； 变量名称：该寄存地址代表的实际意义，比如出风口温度； 数值类型：该寄存器值的数值类型，比如16位无符号整数型或32位浮点型等； 单位：该数值单位，比如℃； 6、设备厂家必须接入第三方系统接入时提供配合服务包括修改相关通讯参数、配合点对点测试和其他接口相关技术支持； 7、厂家须到厂配合scada对接调试，该调试结果将作为验证结通过的重要资料。 | 关键 |
|  | 系统可由方法控制或手动控制。 | 关键 |
|  | 软件系统具有可编程的逻辑监控、操作界面、数据采集和控制软件，能够实现工艺的自动化运行、实时监控、方法编辑和批报告功能。 | 关键 |
|  | 系统可根据设定的压力差（预过滤膜前后压差、除病毒膜前后压差以及预过滤膜前除病毒膜后压差）自动调整流速。 | 关键※ |
|  | 设备设置独立的控制柜及控制系统。供应商提供系统及程序备份恢复策略及相关说明。 | 关键 |
|  | 支持恒流运行、恒压运行，或通过泵功率或转速运行功能。 | 关键 |
|  | 现场配有触摸屏作为操作显示界面，采用正版PLC控制软件对该系统进行操作、设备各个泵以及自动仪表运行状态显示、关键参数设置显示、报警等自动控制。 | 关键 |
|  | 系统应使用国际知名品牌PLC，PC使用19及以上屏幕，安装正版Windows10操作系统，至少为专业版以上版本。 | 关键 |
|  | 具备密码定期更换设置功能、自动锁屏/登出时间设置功能、最大登陆尝试次数设置功能。 | 关键 |
|  | 时间戳和权限设置由管理员权限管理。 | 关键 |
|  | 应符合现有法规中数据完整性的要求，系统应可存储三年的电子数据，电子数据应存储为计算机自带不可修改格式并可查询、输出、备份恢复、打印，数据和记录可导出为其他文件格式（如PDF）时，应确保其不可修改（比如为加密的PDF格式）。厂家提供备份数据与记录的读取软件并安装调试。 | 关键 |
|  | 断电对系统使用、数据完整性、系统设置无影响。 | 关键 |
|  | 在线控制部分有异常状态显示及报警功能和高、低压保护系统（超出设备工作压力范围即自动关机或无法启动）。 | 关键 |
|  | 系统应有紧急停止和报警等功能。 | 关键 |
|  | 系统可以设定多种不同的操作程序，满足除病毒过滤、冲洗及碱洗等需求。 | 关键 |
|  | 停电时记录并存储停电时的运行状态信息。来电时可以依据操作者的输入手动运行；可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。 | 关键 |
|  | 应具有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，应能按照要求立即暂停运行 | 关键 |
|  | 应有操作异常中断的提示信息并显示中断时系统的最后状态。 | 关键 |
|  | 应具备报警和警告功能，可设置报警上下限，应生成报警记录，报警记录可存储、查询、输出、打印、备份恢复，且为不可修改格式。系统具备记录报警处理措施及输入报警处理原因的功能，例如：关键的报警应该互锁或引起操作者响应关闭系统，同时提示运行状态。在解除报警和重新启动系统之前，操作者应该通过提示得知报警内容。供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。 | 关键 |
|  | 在系统的操作平台上应有管理者和操作者的界面，确保方便、安全、可靠地运行。操作界面应该在设备上或附近，界面上应提供必要的开关、指示和操作设备的装置。 | 关键 |
|  | 显示要求：供应商应明确系统的参数的格式和单位等要求（公制）。 | 关键 |
|  | 监控界面应包含以下内容: （1）设备运行状态（如：准备、运行、停机等）。 （2）系统程序运行进程（如：运行的阶段、进行的操作等）。 （3）显示设备运行过程中的实时在线检测的数据（如：流速、压力、温度等）及相应数值变化曲线。 （4）系统管路及阀门的连接及开闭状态。 （5）可进行报警设置。 | 关键 |
|  | 设备、管道、阀门和仪表等布置整齐美观合理，便于操作、维护和检修。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 系统管理员应可以重置密码，系统管理员应可以激活锁住的账户，系统应可以允许所有级别用户更改自己的密码，系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码，系统应可设置密码效期，如6个月，系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码，关键参数由管理员权限修改。 | 关键 |
|  | 设备软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理功能。 | 关键 |
|  | 设备软件每级权限应可以设置多个用户且不设上限，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名，用户名长度不少于12位 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改，整个系统应能满足各组件之间时间同步，为北京时区时间，系统时间校准后时间偏差≤5s/24h，有时间服务器 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录与打印纸质文应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符号显示） | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统时间设置、电子记录备份功能应由管理员权限控制 | 关键 |
|  | 系统可实现对报警等数据的设置及控制并能进行在线监控，其数据及曲线需能够实时采集、实时显示、实时记录（记录间隔不得超过2分钟）、存储、打印、检索及通过USB接口连接移动存储设备输出与备份恢复原始数据库，原始数据导出文件格式可以是“csv”格式（EXCEL）或PDF格式，对于数据趋势曲线也能连接打印机直接打印。 | 关键 |
|  | 电子数据与曲线存储为不可修改格式，温度显示至小数点后1位，压力MPa显示小数点后3位，Bar小数点后2位。 | 关键 |
|  | 控制系统各项数据可实时传输至上位机进行显示、保存、打印、检索，不可修改和随意删除，满足数据完整性要求 | 关键 |
|  | 系统存储容量满足所有电子记录存储至产品有效期后一年（5年），且不影响正常的运行速度。 | 关键 |
|  | 除非必须，打印不得使用热敏纸，而且打印内容要包括数据、曲线、批号或序列号、人员信息（有权限的）、必要设置参数等，并且需要分批次保存。 | 关键 |
|  | 对异常情况的报警采用声光报警方式，可设置报警项目上下限。 | 关键 |
|  | 报警数据能够实时显示、实时记录，报警记录不可修改，不可随意删除，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件：比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除更改、权限管理，及其操作者、日期时间、操作描述与结果、必要的原因等. 确保关键操作追溯到人 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被更改，不可随意删除，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 管理员账户应可以新增、修改和删除账户。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除 | 关键 |
|  | 系统具备断电保存恢复功能，PLC系统具备断电保存恢复功能，系统来电后可手动恢复运行已设置的程序；断电恢复不影响系统运行、参数设置和数据完整性 | 关键 |
|  | 存储的电子记录为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，必要时提供并安装相应读取软件，该读取软件具备备份电子记录读取、查询、打印功能，并能识别对电子记录的修改。不具备编辑功能。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略 | 关键 |
|  | 系统及程序为正版 | 关键 |
|  | 系统及程序应提供开放式的编辑平台，在DQ阶段设计通路、开关阀门、创建方法、设计运行参数。 | 关键 |
|  | 若系统可生成批记录，则报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称与批号，运行号、数据曲线、报警信息、审计追踪信息、报告创建人、复核人、打印日期等 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，不可被随意删除，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 电子数据的存储不得影响系统运行，例如：不得由于电子数据存储而导致系统出现卡顿现象 | 关键 |
|  | 整个系统应能满足各组件之间时间同步，为北京时区时间，系统时间校准后时间偏差≤5s/24h | 关键 |
|  | 使用者应不能修改仪器、仪表、传感器等记录的结果 | 关键 |
|  | 供应商应提供系统程序备份及恢复策略，并提供备份专用设备。 | 关键 |
|  | 供应商提供系统安全策略并说明。 | 关键 |
|  | 系统与程序需均为正版系统。 若为windows操作系统，则至少应为专业版以上版本，且初始设置需全面开启系统日志功能 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 系统所有安全互锁功能必须在设计文件中详细说明并确认 | 关键 |
|  | 所有无需工具即可拆卸或打开的设备防护门或面板（应带有安全锁装置并与设备互锁。打开防护机门自动停机。 | 关键 |
|  | 具备报警功能，当出现压力异常等现象时，会发出报警提示。 | 关键 |
|  | 该设备需提供的如下资料： 1. 产品质量证明书 2. 产品制造监督检验证书 3. 产品合格证 4. 产品数据表 5. 设备图纸 6. 所有仪表的第三方校验证书 7.进口设备另需提供商检报告 | 关键 |
|  | 需保证夹具密封性良好，不泄露，可以在线进行膜完整性检测。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 系统具有断电保护措施：在断电下所有的阀门处于安全状态，并保持过程的完整性。电力供应的中断或中断后的恢复不应使机器突然启动。 | 关键 |
|  | 设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理。机械运动部件必须设有防护罩，或设置在防护区域内。不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识。设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识。 | 关键 |
|  | 设备必须设置急停开关，急停开关必须处于非常便于操作人员触及到的位置。在激活急停开关时，必须能够立即停止所有的机械操作。复位紧急停机、关闭设备门时不能使设备发生偶然的动作 | 关键 |
|  | 功能报警：能够对超出工艺范围或安全范围或设定值的项目进行报警并可以采取相应措施包括自动调整，同时给出提示，如果自动调整不能纠正能自动停机。 | 关键 |
|  | 电气要求： （1）所有电气元件的材质和安装必须符合中国的相关标准和要求，所有的线路应采用密闭线槽配线。 （2）电气柜设计符合国家相关规范要求，合理、防尘、防潮、防锈，密封良好。电气元器件选用国际著名品牌产品。 （3）导线的规格应根据应用情况和载流量表决定。所有的导线应为退火铜绞线，不允许采用铝导线。 （4）电气元器件和接线编号（两端）标签要采用打印方式，不得用手写，字迹清晰，编号与提供的电气线路图编号、名称完全一致。 （5）设备的内部布线由供货商负责，包括电气柜与控制柜之间的通讯、控制连线，所有线路布置合理、整齐、美观，使用线槽（净化区域内的线槽选用不锈钢材质）加以保护。 | 关键 |
|  | 紧急停止：系统应有一个电子控制停止操作器，目的是尽快停止一切的设备物理运动。电子控制停止操作器应设在设备周围方面的，易接近的区域，由国家和地方安全标准所要求的那样紧急停止。 | 关键 |
|  | 故障报警：在设备出现故障时，必须具有相应报警提示同时具有蜂鸣的信号），在人机画面上显示故障原因。动力故障时设备能够立即停稳，以保护操作人员、设备和产品。动力故障不能自动重启，必须人工操作。当设备发生过载时，能有效地停机。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | OQ开始前提供：权限清单 | 关键 |
|  | OQ开始前提供：报警清单 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | DQ开始前完成审批提供：系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸、FS图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：设备安装文件：焊接证书、各种安装处理记录及报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：安全报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。 | 关键 |
|  | FAT应在设备制造完成后出厂发货前完成审批并提交；SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交提供：工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）设计阶段，设计确认开始前提供：验证计划 （2）在DQ开始前提供：满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交提供：设计确认及文件（DQ）， （4）SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交提供：安装确认及文件（IQ）； （5）IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交提供：运行确认及文件（OQ）； （6）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：满足GEP要求的项目文件交付包 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：项目质量计划 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、FAT、SAT、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。设备质保期为二年，二年内免费保修，二年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 二年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 设备安装由供应商完成，供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |
|  | 供货商或施工方在设备验收时需提供武汉市特种设备安全监督管理部门颁发的特种设备检验证书和特种设备使用登记证。 | 关键 |

- 附件

N/A