轮状病毒疫苗室多功能微孔板检测仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	12

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室多功能微孔板检测仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室多功能微孔板检测仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- JJG 861-2017 酶标分析仪检定规程

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

轮状病毒疫苗室需要1台多功能微孔板检测仪，主要用于Vero细胞DNA残留量测定、Vero细胞蛋白残留量测定、牛血清白蛋白残留量测定。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 多功能微孔板检测仪安装在轮状疫苗楼三楼检定区实验室1（2063030） | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装桌面的尺寸不少于0.6m宽，1.5m长。设备尺寸不大于安装桌面尺寸。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机和电脑不超过45kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：18-40℃ | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：20%-80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源供电：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测功能：包括紫外-可见吸收光检测、荧光强度检测、化学发光检测、生物发光检测、时间分辨荧光检测、荧光偏振检测 | 关键※ |
|  | 吸收光检测光源：高能氙灯 | 关键 |
|  | 光吸收检测 波长选择：双光栅；波长范围: 230-999 nm，带宽: 2 nm (230－285 nm), 4 nm (>285 nm)；分辨率: 0.001OD | 关键※ |
|  | 可以读取有盖或无盖的6~1536孔板。具备快速读数功能，96 孔板: 6秒、384孔板: 11 秒、1536孔板: 25 秒 | 关键※ |
|  | 标准配置GFP荧光检测通道 激发光485 nm（带宽±10nm）发射光516nm（带宽±10nm）用于荧光强度检测 | 关键※ |
|  | 振荡: 线性, 轨道, 双轨道，可调整震荡频率，振幅及震荡时间 | 关键※ |
|  | 温度控制: 环境温度以上 +4℃~45℃； ±0.5℃ @ 37º C，样品仓温度梯度可调，可保证检测板顶部温度略高于底部温度达到热盖效果 | 关键※ |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 仪器内可存储≥100个测量程序和大于等于100组测量结果（96 孔板） | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求（请自行决定是否需要连接相关设备，方便删减） |  |
|  | 可连接打印机进行打印 | 关键※ |
|  | USB接口，用于计算机连接，结果的输出和保存，外接打印机 | 关键※ |
|  | 应有接入局域网的能力以及对实验室数据信息管理系统兼容性 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 多功能微孔板检测仪必须配备高性能计算机及打印机，计算机要求至少64位Microsoft Windows 11及以上。处理器为i5-12代或更高配置，内存为16GB RAM，1T硬盘，23寸显示器分辨率至少为1280x1024的SXGA，确保检测过程运行流畅。 | 关键※ |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分级权限管理及密码管理的功能，为药研版，符合GMP要求 | 关键 |
|  | 仪器软件每级权限应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录内容与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码，用户可修改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如5次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月等 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录关键操作、系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、权限配置、系统设置、记录删除与修改，以及相应操作人员、日期时间、操作描述、操作原因等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应自动存储且不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 电子记录可自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，产品批号，数据/曲线，审计追踪记录，报警记录，运行号等 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行 | 关键 |
|  | 供应商提供系统及程序备份盘及备份恢复说明 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，必要时提供相关程序 | 关键 |
|  | 系统程序软件必须为正版 | 关键 |
|  | 电脑操作系统必须为Windows正版系统，必须为专业版以上版本 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备需配备漏电保护断路器及良好的接地 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | FAT 工厂测试文件 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、其他计算机化系统相关图纸、图纸清单。提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。提交时限：SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划。提交时限：设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件。提交时限：系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前 （3）设计确认及文件（DQ），提交时限：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交 （4）安装确认及文件（IQ）；提交时限：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交 （5）运行确认及文件（OQ）；提交时限：IQ批准后开始执行并提交 （6）验证总结报告（VSR），提交时限：最终验收前提交 （7）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 现场验收报告，提交时限：最终验收前提交 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对检定操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 检定操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 厂家需提供明确的返修途径，联系人电话及地址 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件及备件清单，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用