病毒性疫苗研究二室载体收集器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室载体收集器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室载体收集器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室拟购置2台载体收集器，用于300L反应器载体收集。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装于流感疫苗楼三楼细胞基质流感车间2123044反应器间1与2023066反应器间2。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备总重不超过地面基本承重。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 设备扬程高度不小于4米。 | 关键 |
|  | 系统连接的电源插座必须是接地线插座，保护仪器运行正常。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：15-30℃。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：30%-70%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 电气部分包括机器本身的电路设计、控制等，通过电气相关的安全标准。电源电压及功率：380v，50/60HZ,3.5KW； | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外表面为304不锈钢材质，框架为38*38*1.5mm不锈钢方管，面板厚度1.5mm,设备安装4个3寸不锈钢万向带刹车轮子，整机外壳应光滑易清洁。 | 关键 |
|  | 垫圈，密封圈和O形圈只能用制药级或食品级聚合材料，例如PTFE或EPDM等。 | 关键 |
|  | 外形尺寸：长1000×宽800×高不超过1700mm。 | 关键 |
|  | 各种规格的耐压卫生级软管应足够长，无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落的材料，例如可采用特氟纶材质等。 | 关键 |
|  | 设备上使用的任何润滑油，应该是食品级别无毒的。使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 关键 |
|  | 主体部分采用AISI304不锈钢，符合2010版GMP要求，便于消毒清洁，能耐受酒精、84消毒液、新洁尔灭消毒液等我公司常用消毒剂。 | 关键 |
|  | 载体收集器机头电机为合资或进口品牌电机。 | 关键 |
|  | 载体收集器机头电机与载体之间不少于2层过滤网隔开，过滤网为不锈钢304材质，滤网不低于80目，滤网要便于拆卸、清洗、更换。 | 关键* |
|  | 人体界面触摸屏操作面板，PLC控制，权限密码进入，可设置运行时间，断电恢复后，参数不变，设备处于待机状态。设备应具备急停功能。 | 关键 |
|  | 标识/铭牌：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准。 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 便于操作，收集的载体便于打包回收，便于清洁。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 容量大，收集能力强（载体吸附水），不易被载体堵塞。 | 关键 |
|  | 参数要求：容量大（20Kg＞单次使用收集量＞15Kg），收集能力强（载体吸附水），不易被载体堵塞（载体粒经1cm）。 | 关键* |
|  | 收集的载体便于打包回收，便于清洁。 | 关键 |
|  | 载体收集器用电机为合资或国产品牌电机，机械传动模组必须满足不低于4小时以上连续工作要求。 | 关键 |
|  | 运行中出现异常应及时声音报警或停机。有紧急停止按钮 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 操作系统为中文 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘和尖角；设备安装必须具有可靠的接地； | 关键 |
|  | 设备运行时应稳定，不能产生剧烈晃动。运行中出现异常应及时声音报警或停机。 | 关键 |
|  | 故障率低、漏电保护，边缘不易剐蹭。 | 关键 |
|  | 突然停电时系统进入安全状态，即对操作工无任何伤害，设备和产品进入安全状态（在断电下所有的阀门关闭以保持过程的完整性）。当恢复供电，没有操作工的确认和信号输入，设备不能重新启动。 | 关键 |
|  | 设备必须设置急停开关，急停开关必须处于非常便于操作人员触及到的位置。在激活急停开关时，必须能够立即停止所有的机械操作。复位紧急停机时不能使设备发生偶然的动作。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 气安全应符合GB4793.1和4793.4的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份。 | 关键 |
|  | 投标文件、原厂或者中国区总代理授权书，合同、订单及设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图等相关图纸、图纸清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备操作维护内容、校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |
|  | 上述设备说明书、电气图、机械图等资料有电子版的文件都应该提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料与随机的文件记录等交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括SAT文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |  |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |  |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |  |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 |  | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 |  | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 |  | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |

- 附件

不适用