全自动血细胞分析仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室全自动血细胞分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室全自动血细胞分析仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《中华人民共和国药典》（2020版）

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 安全及环保法规指南

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 GB 4793.1-2007

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- 系统描述

全自动血细胞分析仪是用于检测和分析动物血液中的红细胞、白细胞、血小板等血常规参数，并对可测试物种包括大小鼠进行五分类测试，质量控制室根据需求请购1台全自动血细胞分析仪。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装于动物实验楼二区准备间104 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 可放置于实验台桌面（160cm×60cm×80cm）。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应19℃～27℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁，连接部件位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 测定项目：31项（22个项目+3个研究性参数+3个直方图+3个散点图） WBC、NE%、LY%、MO%、EO%、BA%、NE、LY、MO、EO、BA、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、PCT、MPV、PDW、RDW-CV、RDW-SD、IG%、IG# | 关键* |
|  | 样本模式：静脉血、末梢血、预稀释模式 | 关键 |
|  | 测定时间：≥60T/h | 关键* |
|  | 用血量：55微升（全血）， 10/20微升（末梢血预稀释、毛细管模式） | 关键* |
|  | 测定原理： CBC：阻抗法； HGB：比色法； WBC五分类：三角度半导体激光散射法 | 关键* |
|  | HGB测定：无氰化物试剂 | 关键 |
|  | 超高精度：白细胞200倍稀释，红细胞4万倍稀释 | 关键 |
|  | 测量模式：开放模式、闭盖穿刺模式，高浓度测定模式，低浓度测定模式 | 关键 |
|  | 2次测定：当检测到异常标本自动进行2次测定，大量减少人工操作 | 关键* |
|  | 试剂种类：封闭型，无荧光剂 | 关键* |
|  | 测定精度（CBC)： WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，MCV≤1.0%，PLT≤4.0% | 关键 |
|  | 测定精度（5分类)：NE%≤5.0%CV, LY%≤5.0%CV, MO%≤12.0%CV, EO%≤20.0%CV,BA%≤30.0% | 关键* |
|  | 测定范围：WBC 0-99.9×109/L, RBC 0-14.9×106/μL，HGB 0-29.9g/dl，PLT 0-1.490×103/μL | 关键 |
|  | 内部数据保存容量：保存数值数据400个，散点图和直方图各50个，可以连接电脑进行数据保存。 | 关键 |
|  | 校正品及质控品： MEK-CAL，MEK-5DN/L/H | 关键 |
|  | 自动灌注：开机自动灌注 | 关键 |
|  | 自动清洗：关机自动清洗，清洗结束后自动关闭电源。 | 关键 |
|  | 排堵模式：自动清除检测孔周围的蛋白和污垢 | 关键 |
|  | 每日保养：可自由设定清洗时间 | 关键 |
|  | 质控程序：L-J,X Bar-B,X Bar-R | 关键 |
|  | 外部输出端口： RS232C | 关键 |
|  | 数据信息提示： 白细胞： 白细胞增多，白细胞减少，溶血不良，红细胞阴影，淋巴不分类，白细胞不分类，嗜酸性白细胞增多。 红细胞：红细胞增多，贫血，红细胞大小不均，小球性红细胞，大球性红细胞，血红蛋白过少，红细胞平均血红蛋白浓度异常。 血小板：血小板增多，血小板减少，血小板聚集，血小板-红细胞干扰。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 测定无需染色剂，无需破坏细胞原有形态。 | 关键 |
|  | 自动检修功能，根据气泡、堵塞等故障，仪器具有复位操作按键，一键解决问题。 | 关键 |
|  | 自动校准：内置液体阻力自动校准电路，自动校准液体温度变化，同时通过校准电路减少误差。 | 关键* |
|  | 采样针自动清洗，避免携带污染。 | 关键 |
|  | 可连接电脑软件存储数据，所有数据图形均可自动传输到PC端。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 计算机工作站一套，Windows专业版操作系统，电脑硬件: CPU Corei5，内存 8G，硬盘 500G，显示器 22”， RS232接口，USB接口≥4个；正版控制及分析软件。 | 关键 |
|  | 配备数据打印输出用打印机（黑白激光打印）。 | 关键 |
|  | 配备独立的中文界面数据管理软件。 | 关键 |
|  | 能够实现用户权限分级（四级权限）管理，每个操作人员必须具有独立的登录名和密码组合，数据审计追踪管理。 | 关键 |
|  | 数据备份和恢复：实验数据可备份，用户可实现数据恢复。 | 关键 |
|  | 由“管理员”对每个操作人员单独分配访问权限，只有管理员才能创建和删除权限访问用户。 | 关键 |
|  | 数据软件需配置审计追踪功能，审计追踪日志不能被任何人以任何方式删除或修改。 | 关键 |
|  | 原始数据保存在数据库中，数据存储大于50000个，报告可导出和打印。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有断电保护措施 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。 | 关键 |
|  | 供应商或厂家提供第三方计量和校准报告：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器IQ、OQ、PQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合公司要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A