工程技术部尘埃粒子计数器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	10

10	文件要求	11

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司工程技术部尘埃粒子计数器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司工程技术部尘埃粒子计数器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品质量生产管理规范》（2010修订版）

- 《欧盟：药品生产质量管理规范》第5版

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11电子记录和电子签名1997年8月20日

- 计算机系统符合GAMP5的要求

- ISO14644-1  2015版

- ISO 21501-4  2007版

- GB/T 6167-2007尘埃粒子计数器性能试验方法

- JJF1190-2008 尘埃粒子计数器校准规则

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求

- 系统描述

工程技术部需要购买2台尘埃粒子计数器，用于空调净化系统验证时监测各生产车间A/B/C/D级环境的尘埃粒子。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 工程技术部验证组办公室。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尘埃粒子计数器要方便工作人员在不同测量位置间的移动。 | 关键 |
|  | 尘埃粒子计数器的型号及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超出房间工作台承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应5℃～35℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%~65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A级、B级、C级、D级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 在没有交流电源的情况下，仪器配有的可充电电池要能够支持至少8个小时的设备运行。 | 关键※ |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器表面：表面平整光洁，无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。 | 关键 |
|  | 配件：零部件安装位置应正确、端正，品牌规格符合设计文件要求。 | 关键 |
|  | 仪器主体结构采用抗氧化和抗冲击的材质，确保仪器整体的安全性和稳定性。 | 关键 |
|  | 粒子计数器表面应该易于清洁和消毒，没有擦拭盲区。 | 关键 |
|  | 材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质。 | 关键 |
|  | 仪器能够经受过氧化氢的腐蚀；触摸屏必须有相应的防护措以施避免过氧化氢空气灭菌时被腐蚀。 | 关键 |
|  | 不锈钢采样头为316L材料，既可直接连到粒子计数器主机，也可通过1m软管连接粒子计数器主机。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 设备应设置气体流量感应器，当气体流量小于一定数值时，设备应发出警报，停止工作。 | 关键 |
|  | 需要配1根连接软管（1m），软管必须为粒子检测专用的进口防吸附材料。 | 关键 |
|  | 配不锈钢支架1个，可支撑采样头垂直向上放置，不锈钢支架为304或316L材料，重量适中不易倒伏。 | 关键 |
|  | 需提供1个存放粒子计数器及配件的专用保护箱。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 计数器的采样流量为100L/min。 | 关键 |
|  | 流量精度±5%。 | 关键 |
|  | 粒径通道：0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0（μm）。 | 关键※ |
|  | 计数效率：0.5μm时为50%，大于首通道粒径1.5倍时为100% 。 | 关键 |
|  | 浓度限制：1000000 / ft3 @ 10% 重叠误差，适用于 ISO classes 1-8 洁净室。 | 关键※ |
|  | 零计数：< 1 count / 5 分钟 (per ISO 21501-4)。 | 关键 |
|  | 需要使用等动力采样头。 | 关键 |
|  | 激光源必须保证稳定性高，衰减幅度小，抗干扰能力强，寿命不得低于10年。 | 关键 |
|  | 泵的类型为真空泵，可持续使用。 | 关键 |
|  | 内部过滤，符合HEPA标准（0.3μm时＞99.97%）。 | 关键 |
|  | 排气过滤设计：定向流排气装置。 | 关键 |
|  | 嵌入式打印机，打印机更换纸卷方便，打印平稳。 | 关键 |
|  | 应能满足运行环境：温度10~40℃，相对湿度为20~95%RH，无冷凝。 | 关键 |
|  | 10000组样本记录，循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等)。 | 关键 |
|  | 电池类型：锂电池，可充电、可热拔插。 | 关键 |
|  | 仪器在仅用电池供电的情况下可连续使用8小时以上。 | 关键※ |
|  | 采样管耐用、防静电、不易折损。采样管的长度、尺寸符合GMP要求。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 仪器可自动采集、记录、储存采样数据，可查询、备份、导出、打印。 | 关键 |
|  | 配置7.0 英寸多点触控显示屏，屏幕反应灵敏。 | 关键 |
|  | 显示屏面板应带有操作系统，操作系统开机具备自我诊断功能，确保仪器使用前的流量是否达标，激光源是否有故障。 | 关键 |
|  | 中英文触摸屏具备状态指示灯功能：自动检测仪器运行状态，分别通过不同颜色，显示机器不同状态，易于发现操作不当或仪器故障，避免误操作 | 关键※ |
|  | 能实时显示日期，时间，参数，及当前的检测值。 | 关键 |
|  | 仪器因电池电量不足自动关机之前可自动将已经测得的数据记录保存之后再关机。 | 关键 |
|  | 可以延时计数，时长可设置：仪器在设定的延时后开始计数。 | 关键 |
|  | 能够设置测量日期、时间、位置、置信度、测点数，及运行周期、连续测量次数、测量间隔等参数。 | 关键 |
|  | 具有故障检测功能，具有校正提醒功能，满足FDA的要求；在用户认可校正提醒的情况下，校正提醒信息可取消，且不打印出来，即在特殊情况下不影响使用。 | 关键※ |
|  | 应具备报警和警告功能，在解除报警和重新启动系统之前，操作者应该通过提示得知报警内容。供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。 | 关键 |
|  | 如果设备有故障或失效的情况下，元件必须包含所有必要的保护装置以确保设备和物品保持在一个安全的状态；确保人员、设备和产品的安全状态。确保检测数据、报告不丢失。 | 关键 |
|  | 当粒子计数器入口管被盖住或被堵塞，计数器应该有相应的检测控制电路马上自动关闭计数器并报警。 | 关键 |
|  | 当仪器关键元件出现故障时，系统应能够提供报警。 | 关键 |
|  | 具备均值、标准偏差、UCL计算功能并判断洁净度水平，出具合格报告。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器可实现至少3级用户权限管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限； 每级权限应可以设置多个用户，每个用户可设置独立密码。 | 关键 |
|  | 用户名可用字母、数字设置，不能只有数字，用户名可设置长度不少于15位。 | 关键※ |
|  | 仪器可通过管理员新增、修改和禁用账号。 | 关键 |
|  | 仪器不可重复创建多个同样的用户名。 | 关键 |
|  | 仪器具备用户登录、登出及切换用户功能，无需关机可更换用户登录。 | 关键 |
|  | 仪器有密码功能，用户在密码输入时，显示屏应不显示实际密码，会以*或其他符号显示。 | 关键 |
|  | 仪器应可以允许用户更改自己的密码。 | 关键 |
|  | 通讯接口：Smartport，RS485，Ethernet，USB标准口，USBMINI。 | 关键 |
|  | 仪器可在检测过程中实时打印检测记录，内容包括检测日期时间、检测结果、测量点ID等，不可人为修改。 | 关键 |
|  | 仪器可自动记录并存储粒子检测的数据，历史数据可在仪器上查询、输出，不可修改，历史数据可以调用重新打印，也可以U盘导出。 | 关键 |
|  | 仪器存储数据量的多少不得影响系统运行速度。 | 关键 |
|  | 仪器显示结果和存储的电子记录及打印纸质记录结果应保持一致。 | 关键 |
|  | 数据安全应符合21CFR11标准。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |
|  | 电池和电源适配器和整机必须通过CE认证。 | 关键 |
|  | 仪器外壳不会漏电。 | 关键 |
|  | 仪器突然断电时软硬件不会损坏，已经存储的数据不会丢失。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备开箱验收前提供投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告，设备操作手册（SOP）：语言包括中文，应说明校准周期，并能提供一次校准服务，校验报告应由具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）及维护保养说明，语言为中文。 提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。 文件具体要求： （1） 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格； （2） 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3） 所有技术、确认、说明文件均提供电子版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应含有安全使用和应急处置措施相关的内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试用验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A