小动物呼吸暴露系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室小动物呼吸暴露系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室小动物呼吸暴露系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 实验室生物安全通用要求GB 19489-2008

- 系统描述

小动物呼吸暴露系统是用于将动物暴露于特定空气氛围中的设备，包括空气传播的污染物和传染源、药物等，可以产生更接近真实环境的深部肺部暴露以满足多样化的吸入研究，可用于药物安全评价、呼吸性疾病造模和药效评价、化学品安全评价、吸入免疫等领域。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度(备注※的为必须响应） |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 设备安装于生物安全三级实验室小动物室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备接触暴露气体的部分工作尺寸不超过1300*630*630mm。 | 关键※ |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备接触暴露气体的部分重量（kg）不超过30kg，其他部分不超过80kg。 | 关键※ |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：主机及控制电路部分至少包括45%～65%，设备接触暴露气体的部分至少包括30%~100%。 | 关键※ |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域或J7洁净度 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内外表面应易于清洁消毒，耐腐蚀，耐氧化，耐受过氧化氢、酒精等消毒剂消毒 | 关键※ |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 支持小鼠、豚鼠、大鼠等啮齿类动物进行吸入暴露，动物接口≥20个。 | 关键※ |
|  | 固定器适配动物接口，数量不少于20个。 | 关键※ |
|  | 固定器接口配备堵头，不适用固定器时可堵住接口，且气密性良好。 | 关键 |
|  | 暴露腔体各动物接口的样品分布均一性应经过计算机数值分析及试验验证，并提供数值分析和试验测试报告。 | 关键※ |
|  | 暴露腔体采用内外腔进排气分离设计形式，且内外腔以及气溶胶喷嘴均可以进行独立拆卸清洗。 | 关键※ |
|  | 暴露腔在装卸动物时可以进行无限制自由旋转，且不影响排气管道。 | 关键 |
|  | 暴露腔体配备支撑托盘用于的动物固定器的支撑以及动物排泄物的收集，每只动物的支撑盘能独立更换，可以兼容小鼠、豚鼠或其他啮齿类动物等多种规格的固定装置。 | 关键 |
|  | 暴露腔能进行液体、粉尘、气体样品的测试，支持通过更换适配器连接多种气溶胶发生及检测仪器。 | 关键※ |
|  | 暴露腔应采用紧凑设计，使用标准大鼠及豚鼠固定器时可以安装在标准尺寸生物安全柜中。 | 关键※ |
|  | 暴露腔应配备气溶胶采样接口，采样时，暴露腔体各动物接口的样品分布不会受到干扰。 | 关键※ |
|  | 固定器应支持动物口鼻吸入给药过程中的固定。 | 关键 |
|  | 固定器应便于拆卸安装 | 关键 |
|  | 支持腔体压差传感器信号输入； | 关键※ |
|  | 支持快速状态恢复功能，当遇到异常断电等故障后可以在15秒内恢复之前的工作状态。 | 关键 |
|  | 支持传感器及流量计参数的现场校准标定。 | 关键 |
|  | 控制单元可以联机控制试验废气处理单元，整体安装在生物安全柜或通风橱中。 | 关键※ |
|  | 采用整体抛弃式高效过滤器，过滤装置对0.3um的粒子去除率要求达到99.97%。 | 关键※ |
|  | 废气处理单元正常工作噪音≤50dB，可以连续工作不小于8小时。 | 关键 |
|  | 可以与试验控制单元联机设定工作状态及参数。 | 关键※ |
|  | 带排气流量检测装置，检测范围0-30LPM。 | 关键※ |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 配备空压机和抽气泵，连续运行时间不低于3小时 | 关键※ |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 设备具有控制单元可以对气溶胶发生流量、稀释流量、排气流量进行实时控制，流量控制范围0-50LPM，控制精度1.0%FS。 | 关键※ |
|  | 设备对腔体压差进行实时监测，当压差偏离设定值时触发报警。 | 关键※ |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有断电保护措施 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告 | 关键 |
|  | 供应商或厂家提供第三方计量和校准报告：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 保质期内，设备若存在生物安全方面问题，厂家应协助解决。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 卖方工程师协助完成暴露塔气密性，浓度均一性、稳定性确认。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用