质量控制室光密度仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室光密度仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室光密度仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

- 质量控制室需购买1台光密度仪主要为温度监测指示标签（VVM）的密度差提供测试。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室原辅料生化检测区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不大于600（长）*500（宽）*500（高）mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：小于70% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220V/50Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）必要的功能标识及说明 （7）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 功能模块：密度测试、比色测试、最佳匹配、质量控制 | 关键* |
|  | 光谱分析仪：DRS 光谱引擎 | 关键 |
|  | 光谱范围：400nm-700nm | 关键* |
|  | 光谱间隔：10nm | 关键 |
|  | 光谱报告：400nm到700nm，间隔10nm | 关键 |
|  | 密度范围：0.0D-3.0D | 关键* |
|  | 密度标准：Status A, E, I, T 和 G | 关键* |
|  | 测量几何结构：45°/0°环形照明光学元件, ISO 5-4:2009(E) | 关键 |
|  | 测量时间：<1sec | 关键* |
|  | 测量光圈：1.5mm、2mm、4mm或6mm | 关键 |
|  | 观察角度：2°和10° | 关键 |
|  | 光源：充气钨丝灯（光源 A 类）和 UV LED | 关键 |
|  | 测量条件： M0：非偏振，无滤镜，包含紫外线 M1：D50 M2：不包含 UV 的滤镜 M3：偏振镜 | 关键* |
|  | 单次测量：M0, M2, M3 | 关键 |
|  | 色差模式：CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) | 关键 |
|  | 色彩空间：CIE L*a*b*, CIE L*C*h° | 关键 |
|  | 照明体：A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | 关键 |
|  | 标准：20'000多种标准（包括所有M模式的数据） | 关键 |
|  | 校准：自动开启集成参考白片 | 关键 |
|  | 校正：支持网络自动校正功能 | 关键* |
|  | 一致性：平均：0.25ΔEab，最大：0.45ΔEab（对于 M3：0.55ΔEab） | 关键 |
|  | 短期重复性-白色：0.05 ΔEab（标准偏差）白色 BCRA | 关键 |
|  | 短期重复性-密度： CMYK 的密度为 +/-0.01 D | 关键 |
|  | 储存温度范围：-20℃至 50℃ | 关键 |
|  | 数据接口：USB 2.0 | 关键 |
|  | 仪器显示：彩色触摸屏 | 关键 |
|  | 支持语言：中文（简体）、英语 | 关键 |
|  | 合格/不合格指示：是 | 关键 |
|  | G7认证：带嵌入式G7、PSO、JapanColor作业模板 | 关键 |
|  | 可存储、查询、导出结果 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 测控程序必须是稳定可靠的 | 关键 |
|  | 配置：USB线，电源，软件和说明书光盘，充电器，快速入门指南，手提箱，设备证书 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、拓扑图、架构图、图纸清单 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 设备交付计划表 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 设备供应商按照设备使用人员要求负责分批次运输到质量控制室原材料生化检测区摆放安装 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保修期自安装之日起计不少于1年（含1年） | 关键 |
|  | 保修期间，在用户正确操作过程中（人为因素除外），仪器发生故障或配件损坏，供方售后服务部需免费上门维修并更换损坏配件；如人为损坏或超出保修期，则根据仪器损坏程度收取更换配件的费用。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 在保修期外，提供终身免费的技术支持及使用指导服务，只收取基本材料费及运费。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，仪器安装完毕，仪器安装人员需对仪器进行调试，直至仪器正常运转 | 关键 |
|  | 卖方工程师免费为买方提供调试供应商可提供安装、调试、培训等技术支持。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用