气溶胶发生器（热发烟）及光度计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	5

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司工程技术部气溶胶发生器（热发烟）及光度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司工程技术部气溶胶发生器（热发烟）及光度计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2021年修订版）及附录

- 《ISO 14644洁净室及相关受控环境》2025.12.15

- 《欧盟：药品生产质量管理规范》第5版

- 《高效空气过滤器》（GB/T 13554-2020）

- 《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》（GB/T 6165-2021）

- 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》ISO45001：2018

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 500243-2016）

- 《FDA 21 CFR Part 11》（美国《联邦法规21章》第11款）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》（GB4793.1-2007）

- 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》（GB/T 18268.1-2010）

- 《机械电气安全-机械电气设备第一部分：通用技术条件》（GB/T 5226.1-2019）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T-8196-2018）

- 《家用和类似用途电器 安全 第 2-120 部分：产生直接吸入气溶胶的电器安全的特殊要求》（IEC 60335-2-120:2024）

- 系统描述

- 5.1 仪器工作原理

- 气溶胶发生器（热发烟）是将PAO（聚α烯烃）等油性液体注入设备的蓄液装置，随后设备通过电加热器将液态PAO加热至380℃至400℃的高温，使其迅蒸发为气态，气态PAO在发生器的特定冷凝段遇到温度相对较低的惰性气体（如氮气、氩气或二氧化碳）。在这个冷凝过程中，气态PAO迅速冷却，凝结成直径约为0.1至0.3微米的微小液滴，从而形成均匀的气溶胶。发生器内部通常设有筛选机制，会去除过大或过小的液滴，确保输出气溶胶粒径的均一性。产生的这些气溶胶微粒随后由惰性气体作为载体，通过管道输送并注入待检测的空调系统或通风管道中，通常位于高效过滤器的上游。

- 气溶胶光度计是采用真空泵将含有气溶胶颗粒（通常为PAO或DOP等标准物质）的气流吸入仪器的光散射室内，在光散射室内，一束稳定的激光（通常是半导体激光器）照射在流动的气体上，当激光束遇到气流中的颗粒物时，会发生米氏散射（Mie Scattering），散射光被光电倍增管（PMT）或高精度传感器捕获，将微弱的光信号转换成电信号，电信号经过放大和数字化处理，传送给内置的微处理器进行光强度分析，通过预设的算法和校准曲线，计算出气溶胶的质量浓度。

- 5.2 仪器用途

- 仪器用于普通区及A、B、C、D级洁净区、生物安全柜、洁净工作台等高效/超高效过滤器泄漏率的测试。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 工程技术部验证组办公室。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备应便携，方便工作人员携带。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我司工程技术部审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应0℃～60℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：能适应25%～75%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A级、B级、C级、D级、CNC区及普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 各连接部位和转角处应作圆角、平滑处理，外表面平整光洁，无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器主体结构采用抗氧化和抗冲击的材质，确保仪器整体的安全性和稳定性。 | 关键 |
|  | 仪器本身的材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质。 | 关键 |
|  | 光度计主机外壳材质：SUS304不锈钢材质，并作金属拉丝处理，便于清洁消毒，能耐受VHP熏蒸和其他常用液体消毒剂如75%乙醇、84消毒液、新洁尔灭、复合胺溶液等消毒。 | 关键 |
|  | 光度计主机应配制显示屏，屏幕清晰，反应灵敏，戴手套可以实现操作。 | 关键 |
|  | 光度计应内置打印机或可连接通用标签打印机，并配有长效热敏打印纸，打印机加纸仓大小应适配我司打印纸规格（57*35mm）。 | 关键 |
|  | 光度计扫描探头应配彩色显示屏，柔性管360 度方向可调，配不低于4米线缆及气管，两端标注连接标识，接口牢固可靠。 | 关键 |
|  | 光度计探头与主机同步显示操作，超标警报时探头跟主机一样字体变色，同时手柄振动。 | 关键 |
|  | 光度计矩形探头应具备等动力设计，长8cm×宽1cm（ISO14644-3标准），保证测试结果的准确性。 | 关键 |
|  | 光度计应配有独立的区别于其它管路的上游采样气管，长度不低于4米 | 关键 |
|  | 气溶胶发生器装油容量：不少于1L，标示有气溶胶液面上限、下限刻度，有注液口（带盖）、排液口（带堵头）、液位显示窗。 | 关键 |
|  | 气溶胶发生器出气口配备防凝结装置，防止发尘时较大的气溶胶颗粒对高效过滤器造成污染。 | 关键 |
|  | 气溶胶发生器应能实时监测内部气路压力。 | 关键 |
|  | 气溶胶发生器应具有较好的黏温性能和低温流动相，不残留在高效过滤器中造成堵塞影响送风速及风量，测试气体不对人员造成直接或潜在危害。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 气溶胶光度计的精确度：读数的1%（在大于或等于0.01%到100%范围内；） | 关键 |
|  | 气溶胶光度计的重复性：读数的 0.5%（在大于或等于0.01%到100%范围内） | 关键 |
|  | 气溶胶光度计的流量控制：1cfm（28.3L/min）±10%。 | 关键 |
|  | 气溶胶发生器的流量输出范围：500-70000cfm，可调节。 | 关键 |
|  | 在气溶胶发生器的流量达到70000cfm时，上游浓度不低于10ug/L： | 关键 |
|  | 气溶胶发生器的加热时间：小于2分钟；输入压力：345Kpa（50psi）。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 光度计测试功能需要包括上游100%浓度设定、零点重建、下游测试、测试数据打印等。 | 关键 |
|  | 上游100%浓度的建立，至少具备自动采样、自定义内部参考值、使用前次测量值三种方法。 | 关键 |
|  | 主机测试界面显示内容包括但不限于测试时长、实测数据、测试流量，数据显示范围0.0001~100.0%（位数可设）。 | 关键 |
|  | 测试浓度数据时，若下游浓度超限，应显示红色，便于判断。 | 关键 |
|  | 零点重建：可进行手动或自动零点重置。 | 关键 |
|  | 语言为英语与中文，可任意切换。 | 关键 |
|  | 气溶胶试剂种类可设置：PAO、DOP等。 | 关键 |
|  | 气溶胶发生器使用气源：惰性气体，如氮气、氩气等。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 光度计应有报警功能：报警限值可设置，超出限值时，可实现声音、可视及振动报警，报警方式可选。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 气溶胶发生器进气压力过大或过小时，应不允许启用，并进行提示。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |
|  | 电池和电源适配器和整机必须通过CE认证。 | 关键 |
|  | 仪器外壳不会漏电。 | 关键 |
|  | 仪器突然断电时软硬件不会损坏。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。供应商应按本URS内容逐条详细响应附在投标文件中。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 软件和硬件设计说明、功能说明、配置清单及说明。 | 关键 |
|  | 零部件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 仪器厂家文件：出厂测试合格证、相关检测合格报告、安全报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 仪器操作手册（SOP）：语言为中文。 | 关键 |
|  | 供应商必须提供计量院颁发的校验报告及计量证书；并且设备移交时至少还有9个月的校验有效期。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、仪器测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供仪器及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在仪器开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 供应商免费负责技术指导和人员培训，包括工作原理、部件组装/拆卸、使用实操、维护、故障分析方法与解决等。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 验收时，所有仪器安装、调试、试用已完成，并经过工程技术部及质量保证部确认。 | 关键 |

- 附件

不适用