工业吸尘器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	5

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室工业吸尘器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室工业吸尘器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2021年修订版）及附录

- 《ISO 14644洁净室及相关受控环境》2025.12.15

- 《欧盟：药品生产质量管理规范》第5版

- 《高效空气过滤器》（GB/T 13554-2020）

- 《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》（GB/T 6165-2021）

- 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》ISO45001：2018

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 500243-2016）

- 《FDA 21 CFR Part 11》（美国《联邦法规21章》第11款）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》（GB4793.1-2007）

- 《机械电气安全-机械电气设备第一部分：通用技术条件》（GB/T 5226.1-2019）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T-8196-2018）

- 系统描述

- 5.1 仪器工作原理

- 通过电机带动高压风机或气泵，在有限容积内产生负压，从而形成吸力。空气携带粉尘、碎屑等污染物通过吸尘管进入吸尘器内部，经过滤袋或滤筒的过滤，固体颗粒被拦截，过滤后的空气则通过排风口排出，实现固气分离。

- 5.2 仪器用途

- 仪器用于控制区及C、D级洁净区、生物安全柜、洁净工作台等高效/超高效过滤器泄漏率的测试。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 流感病毒疫苗室流感疫苗楼流感疫苗车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备应便携，方便工作人员携带。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我司工程技术部审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应0℃～50℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：能适应25%～75%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级、D级、CNC区及普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 各连接部位和转角处应作圆角、平滑处理，外表面平整光洁，无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器主体结构采用抗氧化和抗冲击的材质，确保仪器整体的安全性和稳定性。 | 关键 |
|  | 仪器本身的材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质。 | 关键 |
|  | 工业吸尘器外壳材质：SUS304不锈钢材质或塑料材质，便于清洁消毒，能耐受VHP熏蒸和其他常用液体消毒剂如75%乙醇、84消毒液、新洁尔灭、复合胺溶液等消毒。 | 关键 |
|  | 工业吸尘器吸管需抗拉、内壁光滑无褶皱，便于清洁。 | 关键 |
|  | 工业吸尘器电机处应密封，外表无缝隙，可水洗。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 工业吸尘器电机功率大于2000W。 | 关键 |
|  | 工业吸尘器吸力大于180mbar。 | 关键 |
|  | 工业吸尘器吸管长度大于2m。 | 关键 |
|  | 工业吸尘器积尘桶容积大于50L。 | 关键 |
|  | 工业吸尘器启动后噪音小于85db。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 需要额外配备硬毛圆刷、宽嘴扁吸、窄嘴扁吸的吸头 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 仪器外壳不会漏电。 | 关键 |
|  | 仪器突然断电时电机不会损坏。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。供应商应按本URS内容逐条详细响应附在投标文件中。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 软件和硬件设计说明、功能说明、配置清单及说明。 | 关键 |
|  | 零部件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 仪器厂家文件：出厂测试合格证、相关检测合格报告、安全报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 仪器操作手册（SOP）：语言为中文。 | 关键 |
|  | 供应商必须提供计量院颁发的校验报告及计量证书；并且设备移交时至少还有9个月的校验有效期。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、仪器测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供仪器及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在仪器开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 供应商免费负责技术指导和人员培训，包括工作原理、部件组装/拆卸、使用实操、维护、故障分析方法与解决等。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 验收时，所有仪器安装、调试、试用已完成，并经过工程技术部及质量保证部确认。 | 关键 |

- 附件

不适用