水雾发生器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	安全要求	7

9	文件要求	7

10	服务要求	7

11	附件	8

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司工程技术部水雾发生器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司工程技术部水雾发生器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

## 水雾发生器利用超声波技术产生微小水雾，以可视化的方式观察和记录洁净室内的气流情况，其设计和功能符合国际标准，适用于多种高要求的洁净环境检测。设备由水雾生成系统，可视化系统和控制系统等组成。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备整机重量不超过15kg。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A级/B级/C级/D级/CNC区/普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz ,仪器变压器需集成在仪器内部 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外表壳需为铝制外壳，整机防水性能满足IP65，易于清洁。设备内外表面应易于清洁消毒，耐腐蚀，耐氧化，耐受过氧化氢、酒精等消毒剂消毒 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 雾化量：6-10升/小时； | 关键※ |
|  | 雾化粒径：0.3-0.5um 雾化效果：发雾效果明显，易于拍摄。需提供雾化粒径报告D50及D90数据 | 关键※ |
|  | 主机拥有显示屏，可显示雾化量、风速，并可以通过按钮及旋钮两种调节模式按百分比调整风速、雾化量。 | 关键※ |
|  | 使用介质为纯化水或注射水 | 关键 |
|  | 仪器配有专用分流导管，可根据实际应用场景进行定制，导管外径、内径、以及分流口均可更改，并配有直插接头或螺纹直通/角度接头，可以进行拼接。 | 关键※ |
|  | 有注水口和排水口，水箱最大容量不低于7L；最大水量下单次运行时间不少于一个小时。 | 关键※ |
|  | 可通过无线遥控器在无障碍10m范围内控制设备启动、停止、暂停、调节风速大小、雾化量大小； | 关键※ |
|  | 管路连接处应为硅胶软材质，并可以和分流管无缝对接、且不可有烟漏出； | 关键 |
|  | 可以实现自动补水功能（缺水时自动补水，到达标准后停止补水），至少可以连续发烟5小时以上； | 关键※ |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可通过无线遥控器遥控，配备2根70cm长烟雾导管（可拼接），可互相牢固连接并可以无限延长（可定制任意长度），一根4m长烟雾折叠伸缩管； | 关键※ |
|  | 随机配备电源线、黑色幕布（四角配备吸盘）、导管吸盘（三脚架升级），便携移动仪器箱，补水软管1根1.5米； | 关键※ |
|  | 定制烟雾导管+转接头：4*30cm导管（可拼接），2个转弯接头，1根直径 3cm 长度 30 厘米导管（可拼接，用于狭小空间含1个配套转接头与发雾软管进行连接）； | 关键※ |
|  | 悬挂式支架，可用于吸附玻璃悬挂烟雾导管。 | 关键※ |
|  | 配备移动导轨，可通过导轨遥控发雾管的移动方向，发雾软管应在两根导轨相对中间位置； | 关键※ |
|  | 轻便化电源线设计，电源线长度大于2m。 | 关键※ |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有漏电保护措施 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单，设备开箱验收； | 关键 |
|  | 提供操作手册、出厂合格证； | 关键 |
|  | 提供文件资料中硬件、软件型号须与实际一致。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 保质期内，设备若存在生物安全方面问题，厂家应协助解决。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用